## 采购包1
采购包1
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | C-肽检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：体外定量检测人血清中C－肽含量 2.性能参数 2.1线性范围：0.03ng/ml～30ng/ml 2.2允许不精密度、允许偏倚：批内 CV≤5.0%，批间 CV≤8.0%，允许偏倚≤±8.0% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品IRP 84/555及国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2℃～8℃避光保存，未开封有效期12个月，开瓶上机稳定30天 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 34
2 | 糖类抗原125检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清中糖类抗原125（CA125）含量 2.性能参数 2.1线性范围：1.0U/ml～1000U/ml 2.2精密度、正确度：批内CV≤5.0%，批间CV≤8.0%，允许偏倚≤±8.0% 2.3溯源性：溯源至国际标准物质及国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2℃～8℃避光保存，未开封有效期12个月，开瓶上机稳定30天 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 46
3 | 糖类抗原15-3检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清中癌抗原15-3（CA15-3）含量 2.性能参数 2.1线性范围：1.0U/ml～1000U/ml 2.2精密度、正确度：批内CV≤5.0%，批间CV≤8.0%，允许偏倚≤±8.0% 2.3溯源性：溯源至国际标准物质及国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2℃～8℃避光保存，未开封有效期12个月，开瓶上机稳定30天 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 44
4 | 糖类抗原19-9定量检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清中糖类抗原19-9（CA19-9）含量 2.性能参数 2.1线性范围：1.0U/ml～1000U/ml 2.2精密度、正确度：批内CV≤5.0%，批间CV≤8.0%，允许偏倚≤±8.0% 2.3溯源性：溯源至国际标准物质及国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2℃～8℃避光保存，未开封有效期12个月，开瓶上机稳定30天 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 75
5 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中癌胚抗原（CEA）浓度，临床用于恶性肿瘤辅助诊断、疗效观察、病情监测及预后评估 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.4～1500 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤8%；批间精密度 CV≤10%；正确度相对偏差≤±10% 2.3溯源性：溯源至 NIBSC 73/601 国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封 2～8℃，有效期 12个月；开封后 2～8℃，30 天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 95
6 | 白介素-6测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中白介素 6（IL‑6）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（pg/ml）：2～5000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤6%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±10% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合 GB/T 21415‑2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期 12个月；开封后2～8℃30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 30
7 | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中雌二醇（E2）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（pg/ml）：10～5000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封 2～8℃，有效期12个月；开封后2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 47
8 | 促卵泡生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中促卵泡生成素（FSH）浓度，临床用于评估性腺功能、内分泌紊乱及生殖系统疾病辅助诊断与疗效监测 2.性能参数 2.1线性范围（mIU/ml）：0.2～200 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至 WHO 国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封 2～8℃，有效期 12个月；开封后 2～8℃，30 天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 37
9 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中睾酮（T）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.1～15 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 28
10 | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中黄体生成素（LH）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（mIU/ml）：0.2～200 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 37
11 | 催乳素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中催乳素（PRL）浓度 2 性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.1～200 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至 WHO 国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封 2～8℃，有效期 12个月；开封后 2～8℃，30 天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 30
12 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中孕酮（P）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.1～40 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 63
13 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法） | 2*100人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中促甲状腺激素（TSH）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（uIU/ml）：0.001～100 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品NIBSC 97/572，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 102
14 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（IU/ml）：5～1000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤6%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±10% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 41
15 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中甲状腺球蛋白（Tg）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.5～1000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12 个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 16
16 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中甲状腺球蛋白抗体（TgAb）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（IU/ml）：10～1000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤6%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±10% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 25
17 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.0001～50 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准物质，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 61
18 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中铁蛋白（Fer）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.5～2000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 31
19 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 6*50人份/盒 校准品：S0~S6:2.5ml/瓶 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中甲胎蛋白（AFP）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.5～1000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤6%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±10% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 36
20 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中总β亚单位人绒毛膜促性腺激素（β‑HCG）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（mIU/ml）：0.1～10000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 75
21 | 胰岛素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中胰岛素（INS）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（uIU/ml）：0.5～100 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 26
22 | 总前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中总前列腺特异抗原（T-PSA）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.04～100 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 36
23 | 游离前列腺特异抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中游离前列腺特异抗原（F-PSA）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（ng/ml）：0.02～50 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 63
24 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中总三碘甲状腺原氨酸（TT3）浓度 2.性能参数 2.1线性范围： （mmol/ml）0.1536~15.36 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：溯源至WHO国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 27
25 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中总甲状腺素（TT4）浓度 2.性能参数 2.1线性范围（μg/dL）：0.5～30 （换算为 nmol/L：约 6.44～386.12 nmol/L） 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 28
26 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）浓度 2.性能参数 2.1线性范围：2.304～30.72 nmol/L（原 1.5～20 pg/ml，换算后） 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 157
27 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中游离甲状腺素（FT4）浓度 2.性能参数 2.1线性范围：3.86～99.10 nmol/L（原 0.3～7.7 ng/dL，换算后） 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃，有效期12个月；开封后 2～8℃，30天内稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 164
28 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中降钙素原（PCT）浓度 2.性能参数 2.1线性范围：0.10～100.00 ng/ml，线性相关系数¦r¦≥0.990，覆盖临床常见感染及重症感染浓度范围 2.2精密度、正确度：批内精密度CV≤10%（测试0.5±0.1ng/ml和10±1ng/ml区间样本）；批间精密度CV≤15%（同浓度区间样本）；正确度相对偏差≤±15%或回收率在85%～115% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，提供校准品来源、赋值过程及测量不确定度相关资料 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃避光保存，有效期不少于12个月；开封后2～8℃避光保存，30天内稳定 2.5检出限：不高于0.2 ng/ml 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 110
29 | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人EDTA抗凝血浆中B型钠尿肽（BNP）浓度 2.性能参数 2.1线性范围：5.0～5000.0ng/L，线性相关系数¦r¦≥0.990 2.2精密度、正确度：批内精密度CV≤10%批间精密度CV≤15%；正确度相对偏差≤±15%或回收率在85%～115% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，提供校准品来源、赋值过程及测量不确定度相关资料 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃避光保存，有效期不少于12个月；开封后2～8℃避光保存，30天内稳定 2.5检出限：不高于5.0ng/L 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 57
30 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中25-羟基维生素D（25-OH-VD）浓度 2.性能参数 2.1线性范围：10.0～150.0 nmol/L，线性相关系数¦r¦≥0.990，覆盖维生素D缺乏、正常及过量的临床浓度范围 2.2精密度、正确度：批内精密度CV≤10%；批间精密度CV≤15%；正确度相对偏差≤±15%或回收率在85%～115% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，提供校准品来源、赋值过程及测量不确定度相关资料 2.4试剂稳定性：未开封2～8℃避光保存，有效期不少于12个月；开封后2～8℃避光保存，30天内稳定 2.5检出限：不高于10.0nmol/L 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 44
31 | C-肽校准品 | S0~S5:2.0ml/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测C-肽项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
32 | 糖类抗原125校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测糖类抗原125（CA125）项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
33 | 糖类抗原15-3校准品 | S0~S5:1.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测糖类抗原15-3校准品项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
34 | 糖类抗原19-9校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测糖类抗原CA19-9校准品项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
35 | 癌胚抗原（CEA）校准品 | S0-S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测癌胚抗原（CEA）项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
36 | 白介素-6校准品 | S0:4.0 ml*1/ 盒S1-S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测白介素-6项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
37 | 雌二醇校准品 | S0:4.0ml*1/盒 S1~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测雌二醇项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
38 | 促卵泡生成激素校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测促卵泡生成激素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
39 | 睾酮校准品 | S0~S5:2.5ml*/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测睾酮项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
40 | 黄体生成素校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测黄体生成素校准品项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 | 盒 | 3
41 | 催乳素校准品 | S0:4.0ml*1/盒S1~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测催乳素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
42 | 孕酮校准品 | S0:4.0ml*1/盒 S1~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测孕酮项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
43 | 促甲状腺激素校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测促甲状腺激素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 5
44 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | S0~S5:2ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测抗甲状腺过氧化物酶抗体项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
45 | 甲状腺球蛋白校准品 | S0~S5:2.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测甲状腺球蛋白项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
46 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | S0:4.0ml*1/盒 S1~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测甲状腺球蛋白抗体项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
47 | 高敏肌钙蛋白I校准品 | S0~S1:1.5ml/盒 S2~S5:1ml/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测高敏肌钙蛋白I项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 5
48 | 铁蛋白校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测铁蛋白项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
49 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测总β亚单位人绒毛膜促性腺激素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
50 | 胰岛素校准品 | S0~S5:2.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测胰岛素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
51 | 总前列腺特异性抗原校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测总前列腺特异性抗原项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 | 盒 | 4
52 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | S0:5.0ml*1/盒 S1~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测游离前列腺特异性抗原项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
53 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测总三碘甲状腺原氨酸项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
54 | 总甲状腺素校准品 | S0~S5:4.0ml*1/盒 | 1. 预期用途：用于体外定量检测总甲状腺素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2. 技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
55 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测游离三碘甲状腺原氨酸项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 5
56 | 游离甲状腺素校准品 | S0~S5:2.5ml*1/盒 | 1. 预期用途：用于体外定量检测游离甲状腺素项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2. 技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3. 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
57 | 降钙素原测校准品 | S0-S6:2ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测降钙素原项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
58 | B型钠尿肽校准品 | S0~S5:1.5ml*1/盒 | 1. 预期用途：用于体外定量检测B型钠尿肽项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2. 技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 4
59 | 25-羟基维生素D校准品 | S0~S5:1.4ml*1/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测25-羟基维生素D项目，建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 3.技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存及再次复溶后，性质均保持稳定 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 3
60 | 免疫复合非定值质控品 | 水平1:5ml*6/盒 | 1.预期用途 用于贝克曼库尔特贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪常规质量监测，覆盖大多数免疫项目，包括性激素、甲状腺激素、肿瘤标志物、肌钙蛋白、BNP、C肽、胰岛素等，用于监控仪器检测系统（含试剂）的稳定性和准确性 2.技术要求 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围 效期：2年以上 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 21
61 | 免疫复合非定值质控品 | 水平2:5ml*6/盒 |  | 盒 | 21
62 | 炎症复合非定值质控品 | 水平1:1ml*6/盒 | 1.预期用途：用于降钙素原检测的质量监测，监控仪器检测系统（含试剂）的稳定性和准确性 2.技术要求： 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围 效期：2年以上 3. 适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 2
63 | 炎症复合非定值质控品 | 水平2:1ml*6/盒 |  | 盒 | 2
64 | 清洗液 | 1*10L/桶 | 1.预期用途：用于反应杯、管路、探针、检测光路的冲洗与清洁，去除蛋白、脂质等残留，保障检测精准与设备稳定 2.质量要求：理化指标：pH 值、电导率、渗透压符合设备技术规范 清洗性能：无残留、无腐蚀，不干扰检测项目 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 桶 | 900
65 | Contrad70碱性清洗液 | 1 liter/桶 | 1.预期用途：用于清洗仪器管路、探针及反应体系，去除蛋白、脂质等生物残留物 2.技术要求 理化指标：无色或淡黄色透明液体，强碱性，性状稳定，无沉淀分层 清洗性能：去污力强，易漂洗无残留，对仪器适配材质无腐蚀，不干扰检测结果 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 桶 | 1
66 | Citranox酸性清洗液 | 1 Gallon/桶 | 1.预期用途：清洗去除管路、探针及反应体系中的无机盐沉淀、水垢与生物残留 2.技术要求 理化指标：透明均匀液体，呈强酸性，无沉淀、无分层，性能稳定 清洗性能：除垢去污能力强，易漂洗无残留，对仪器适配材质无腐蚀，不干扰检测结果 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 桶 | 1
67 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*130ml/盒 | 1.预期用途：作为化学发光反应底物，参与免疫检测反应，产生发光信号，用于样本中待测抗原或抗体的定量检测 2.技术要求 理化指标：液体澄清透明，无沉淀、无异物，pH 值、发光本底值符合规定，稳定性良好 性能要求：发光效率高，信号稳定，与系统适配无干扰，保证检测结果准确可靠 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 盒 | 90
68 | 反应杯 | 1000个/包 | 1.预期用途：作为免疫反应容器，承载样本、试剂与反应体系，完成抗原抗体反应及发光检测 2.技术要求 理化指标：材质洁净透明，无杂质无划痕，尺寸精度合格，表面光洁无吸附，理化稳定性好 性能要求：透光性好，本底值低，不干扰发光检测；适配仪器运行，无卡杯、漏液 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 包 | 300
69 | 一次性使用样品杯 | 14*25，500个/包 | 1.预期用途：用于采血量少的血清分装后上机 2.技术要求：理化指标：材质洁净，无异味、无异物，尺寸规范，理化性能稳定，无吸附、无溶。效期2年以上 3.适配仪器：贝克曼DXI800全自动免疫化学分析仪 | 包 | 1

## 采购包2
采购包2
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 规格型号 （人份/盒） | 预计年 采购量 | 备注
1 | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | R1:40ml*4瓶 R2:10ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆、尿液中 α- 淀粉酶活性浓度，用于胰腺疾病等的辅助诊断 2.性能参数 2.1线性范围：5 U/L～1000 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度 CV≤6.0%；正确度相对偏差≤10% 2.3溯源性：溯源至WS/T 349-2011及IFCC参考方法 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 14
2 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | R1:15ml*4瓶 R2:15ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中 α- 羟丁酸脱氢酶催化活性浓度 2.性能参数 2.1线性范围15 U/L～600 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤6.0%；正确度≤10% 2.3溯源性：溯源至IFCC参考方法及国标/行标 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 6
3 | γ-谷氨酰基转酶测定试剂盒（速率法） | R1:40ml*4瓶 R2:40ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清或血浆中γ-谷氨酰基转移酶催化活性浓度 2.性能参数 2.1线性范围10U/L～450U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤6.0%；正确度≤10% 2.3溯源性：溯源至 WS/T 417-2013 及 IFCC参考方法 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 23
4 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1:54ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清或血浆中白蛋白含量 2.性能参数 2.1线性范围10 g/L～50 g/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤5% 2.3溯源性：溯源至 GBW (E) 090005 人血清白蛋白标准物质及国际参考方法 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 16
5 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | R1:50ml*4瓶 R2:25ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶催化活性浓度 2.性能参数 2.1线性范围5 U/L～400 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤10% 2.3溯源性：溯源至 WS/T 694-2023 及IFCC参考方法 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 12
6 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | R1:30ml*4瓶 R2:6ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中胆碱酯酶活性浓度，用于有机磷中毒、肝脏功能损伤 2.性能参数 2.1线性范围2000 U/L～12000 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤10% 2.3溯源性：溯源至 IFCC 参考方法及国家一级标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 24
7 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法） | R1:50ml*4瓶 R2:12.5ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中甘油三酯浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.5 mmol/L～11.3 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家一级标准物质 GBW09145 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 16
8 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1:45ml*4瓶 R2:15ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中肌酐浓度 2.性能参数 2.1线性范围2μmol/L～2300 μmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家一级标准物质 GBW09143 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 41
9 | 肌酸激酶检测试剂盒（酶偶联法） | R1-1:44ml*4瓶 R1-2:8ml*4瓶 R2:13ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中肌酸激酶活性 2.性能参数 2.1线性范围25~1000 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国际参考程序及国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 19
10 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | R1-1:22ml*2瓶 R1-2:4ml*2瓶 R2:6ml*2瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中CK-MB活性 2.性能参数 2.1线性范围0 U/L～300 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质及国际参考程序 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 79
11 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | R1:53ml*4瓶 R2:53ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清或血浆中碱性磷酸酶活性 2.性能参数 2.1线性范围40U/L～180 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质及国际参考程序 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 9
12 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | R1:25ml*4瓶 R2:25ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中天冬氨酸氨基转移酶活性，用于心肌、肝脏等组织损伤相关疾病辅助诊断 2.性能参数 2.1线性范围20 U/L～600 U/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质及国际参考程序 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 14
13 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | R1:29ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中钙浓度，用于钙代谢紊乱、甲状旁腺疾病、骨骼疾病等辅助诊断 2.性能参数 2.1线性范围：0.5 mmol/L～3.5 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度：CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家一级标准物质 GBW09136 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 14
14 | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | R1:40ml*4瓶 R2:40ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中无机磷浓度 2.性能参数 2.1线性范围：0.3 mmol/L～3.0 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 10
15 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1:40ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中镁浓度，用于镁代谢紊乱、肾脏及骨骼相关疾病辅助诊断 2.性能参数 2.1线性范围：0.2 mmol/L～3.0 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 59
16 | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | R1:30ml*4瓶 R2:30ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中铁浓度 2.性能参数 2.1线性范围1 μmol/L～36 μmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 2
17 | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法） | R1:25ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中二氧化碳结合力 2.性能参数 2.1线性范围5 mmol/L～40 mmol/L 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 19
18 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1:4*48ml*瓶 R2:4*48ml*瓶/盒 | 1.预期用途：临床应用体外定量测定人血清、血浆中总蛋白浓度 2.性能参数 2.1线性范围20 g/L～120 g/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤3.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 12
19 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1:53ml*4瓶 R2:53ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中尿素含量 2.性能参数 2.1线性范围1.0mmol/L～35.7mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 14
20 | 尿酸测定试剂盒（尿酸氧化酶-过氧化物酶法） | R1:42.3ml*4瓶 R2:17.7ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中尿酸浓度 2.性能参数 2.1线性范围120μmol/L ～ 1190 μmol/L，r≥0.9952.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.2溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.3试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 22
21 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | R1:40ml*4瓶 R2:40ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：及临床应用 体外定量测定人血清、血浆中乳酸脱氢酶活性，用于心肌损伤、肝脏疾病、溶血性疾病等辅助诊断 2.性能参数 2.1线性范围50U/L～1000U/L，r≥0.9902.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±10% 2.2溯源性：溯源至国家有证标准物质/国际公认参考测量程序 2.3试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于 12 个月；开封上机稳定不少于 30 天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 15
22 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1:53ml*4瓶 R2:27ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中葡萄糖浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.3 mmol/L ～ 27.8 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤3.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家一级标准物质 GBW09135 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 15
23 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1-1:20ml*4瓶 R1-2:20ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中直接胆红素浓度 2.性能参数 2.1线性范围0μmol/L～684 μmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 18
24 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1-1:15ml*4瓶 R1-2:15ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中总胆红素浓度 2.性能参数 2.1线性范围0μmol/L～684 μmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 7
25 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1:22.5ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中总胆固醇浓度 2.性能参数 2.1线性范围2.0 mmol/L～12.5 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤3.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 9
26 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | R1:54ml*4瓶 R2:18ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中总胆汁酸浓度 2.性能参数 2.1线性范围0μmol/L～100μmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 21
27 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | R1:50ml*3瓶 R2:50ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中低密度脂蛋白胆固醇浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.1 mmol/L ～ 10.0 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 57
28 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | R1:50ml*3瓶 R2:50ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中高密度脂蛋白胆固醇浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.1 mmol/L ～ 3.5 mmol/L，r≥0.995 2.2批间精密度CV≤4.0%；正确度≤±5% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 57
29 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:40ml*2瓶 R2:10ml*2瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆中胱抑素 C 浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.1mg/L～8.0 mg/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0%；正确度≤±8% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质/国际参考物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 8
30 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:40ml*2瓶 R2:20ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素 O（ASO）含量 2.性能参数 2.1线性范围20IU/mL～800IU/mL，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤6.0%；正确度≤±10% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质/国际参考物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 14
31 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:40ml*2瓶 R2:20ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中类风湿因子（RF） 2. 性能参数 2.1线性范围5～120IU/mL，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤6.0% 2.3溯源性：溯源至国家有证标准物质 / 国际参考物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 13
32 | 尿微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1:60ml*2瓶 R2:15ml*2瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人尿液中微量白蛋白浓度 2.性能参数 2.1线性范围10mg/L～300 mg/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤6.0% 2.3溯源性：可溯源至国际 / 国家有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 7
33 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | R1:45ml*2瓶 R2:15ml*2瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清、血浆或全血中乳酸（Lactic Acid）浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.5mmol/L ～ 15.0mmol/L 2.2批间精密度CV≤5.0% 2.3溯源性：可溯源至国家或国际有证标准物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 42
34 | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫透射比浊法） | R1:50ml*3瓶 R2:50ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中载脂蛋白 A1（ApoA1）含量 2.性能参数 2.1线性范围0. g/L～2.5 g/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0% 2.3溯源性：溯源至IRMM/IFCC-471国际参考物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 52
35 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫透射比浊法） | R1:50ml*3瓶 R2:50ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中载脂蛋白 B（ApoB）浓度 2.性能参数 2.1线性范围0.4g/L～2.0g/L，r≥0.990 2.2批间精密度CV≤5.0% 2.3溯源性：溯源至IRMM/IFCC-472国际参考物质 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 31
36 | 脂肪酶检测试剂盒（连续监测法） | R1:40ml*3瓶 R2:13ml*6瓶/盒 | 1.预期用途：体外定量测定人血清中脂肪酶（LPS）活性 2.性能参数 2.1线性范围15U/L～600U/L 2.2试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于30天 3. 适配仪器：无明确适配仪器 | 盒 | 1 | 30
37 | 总胆汁酸 （校准品） | 5ml*2瓶/盒 | 1.预期用途：用于对总胆汁酸体外诊断检测系统进行校准，保证检测结果准确、量值统一，适用于配套总胆汁酸试剂及生化分析仪 2.性能参数 2.1外观澄清，无浑浊、沉淀及异物 2.2赋值准确，偏差符合规定范围 2.3基质均匀，与检测系统匹配，无明显干扰 2.4稳定性好，在规定储存条件下有效期内稳定 2.5量值可溯源，批间一致性良好 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 1
38 | 二氧化碳 （校准品） | S1~S2:25ml*3瓶/盒 | 1.预期用途：用于对二氧化碳（CO₂）体外诊断检测系统进行校准，建立标准曲线，保证检测结果准确、量值可溯源，适用于配套二氧化碳测定试剂及生化分析仪 2.性能参数 2.1外观澄清透明，无浑浊、沉淀、异物 2.2赋值准确，相对偏差符合标准要求 2.3基质均匀稳定，与检测系统匹配，无明显干扰 2.4在规定储存条件下稳定性良好，有效期内量值可靠 2.5量值可溯源至参考物质或参考方法 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 3
39 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） （校准品） | 1ml*1瓶/盒 | 1.预期用途：校准血浆样本中乳酸浓度检测结果，为临床乳酸代谢异常相关疾病（如乳酸酸中毒、运动损伤等）的诊断、监测提供可靠校准依据 2.性能参数 2.1外观：无色/淡黄色澄明液体，无浑浊、沉淀、异物；包装密封无渗漏，标识完整，明确标 准品属性及适用试剂盒 2.2性能：校准效果稳定，能有效校正仪器检测漂移，保障乳酸检测精准度，与乳酸氧化酶法试剂盒兼容性良好。 2.3稳定性：未开封2-8℃冷藏避光保存有效期12-18个月，开封后2-8℃冷藏30天内稳定，浓度无明显变化 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 3
40 | 生化多项校准品System Calibrato | 5ml*20瓶/盒 | 1.预期用途：用于对全自动生化分析仪及配套常规生化检测项目进行统一校准，实现检测结果量值溯源与标准化，保证多项生化指标检测结果准确、一致 2.性能参数 2.1外观澄清透明，无浑浊、沉淀、异物 2.2赋值准确，相对偏差符合标准要求 2.3基质均匀稳定，与检测系统匹配，无明显干扰 2.4在规定储存条件下稳定性良好，有效期内量值可靠 2.5量值可溯源至参考物质或参考方法 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 20 | 2
41 | 电解质标准液（低值） | 100ml*4瓶/盒 | 1.预期用途：用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块，作为校准基准，校准仪器电极响应，确保血清、血浆、尿液样本中Na⁺、K⁺、Cl⁻浓度检测结果的准确性和一致性，为临床检测提供可靠校准依据 2.性能参数 2.1外观：无色澄明液体，无浑浊、沉淀、异物；包装密封无渗漏，标识完整 2.2理化：pH、电导率符合标识要求，离子浓度精准，偏差符合标准 2.3性能：校准效果稳定，能有效校正电极漂移，保障检测精准度 2.4试剂稳定性：2～8℃未开封稳定不少于12个月；开封上机稳定不少于90天 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 4 | 1
42 | 电解质标准液（高值） | 100ml*4瓶/盒 |  | 盒 | 4 | 1
43 | AU生化分析系统专用试剂-电极清洗液 | 450ml/瓶 6瓶/箱 | 1.预期用途：用于贝克曼（原奥林巴斯）AU 系列全自动生化分析仪的 ISE 离子电极（Na⁺/K⁺/Cl⁻） 及反应杯 / 管路系统的日常清洗与维护。有效去除电极表面附着的蛋白质、盐类结晶、生物污垢及其他沉积物 2.性能参数 洁净力：能彻底清除蛋白与水垢，无残留、不腐蚀电极膜 稳定性：未开瓶2～8℃ 避光保存，有效期 12～24 个月。开瓶后2～8℃ 稳定 30～60 天，严禁冷冻 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 箱 | 6 | 2
44 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 1000ml*4瓶/箱 | 1.预期用途：用于生化分析仪的离子选择性电极（ISE）电解质模块，作为电位比较基准（参比电位），与样本、校准液的电位信号进行对比，实现对 Na⁺、K⁺、Cl⁻的定量检测 2.性能参数 pH值：符合产品技术要求（通常在中性附近） 电导率：在规定温度下（一般25℃）应在标示值允许误差范围内 装量：不少于标示装量 离子浓度准确性：KCl浓度应为标示浓度（常见1.00mol/L） 相对偏差符合标准，电位稳定、基线平稳 有效期内各项指标无明显变化，开瓶后在规定条件下可稳定使用，性能不显著下降 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 箱 | 4 | 1
45 | AU生化分析系统专用试剂-电解质缓冲液 | 2000ml*4瓶/箱 | 1.预期用途：用于生化分析仪的ISE电解质检测模块（间接离子选择电极法）。按固定比例稀释血清/血浆/尿液样本缓冲环境，提供恒定pH与稳定离子强度电极保护，维持电极膜活性、减少漂移、延长寿命 2.性能参数 理化性能方面，在25℃条件下，缓冲液的pH值需控制在7.60～8.00之间（典型值为7.8±0.2），电导率范围为2.8～3.3 mS/cm，装量需不低于标示体积，渗透压需与AU生化分析系统相匹配，约为280～320 mOsm/kg，各项理化指标需稳定，确保为检测提供恒定的缓冲环境 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 箱 | 4 | 10
46 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 2000ml*4瓶/箱 | 1.预期用途：用于AU系列生化分析仪的ISE电解质检测模块，在间接离子选择电极法检测中，作为内标物加入检测体系，用于消除样本基质效应、电极漂移、检测环境波动及仪器误差带来的影响 2.性能参数 理化：pH7.0-8.0，电导率与标示值偏差≤±5%；装量≥标示体积，渗透压匹配体系。稳定性：未开封2-25℃避光有效期 18个月；已开封60天内稳定，关键指标无明显变化 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 箱 | 4 | 11
47 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 2L*6瓶/箱 | 1.预期用途：用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块，清洗电极、管路及反应杯，去除残留样本、试剂及沉淀物 2.性能参数 2.1外观：无色/微黄色澄明液体，无浑浊、沉淀、异物；包装密封无渗漏，标识完整 2.2理化：pH、电导率符合标识要求，无腐蚀性，黏度适宜不结晶 2.3性能：清洗力强，能彻底去除残留；不损伤电极膜和仪器管路 2.4稳定性：未开封2-25℃避光有效期18个月，开封后60天内稳定 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 箱 | 6 | 4
48 | W2碱性清洗液 | 500ml/瓶 | 1.预期用途：作为W2碱性清洗液用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块 2.性能参数 2.1外观：无色/微黄色澄明液体，无浑浊、沉淀、异物；包装密封无渗漏，标识完整，明确标注产品型号及碱性属性 2.2理化：25℃条件下pH≥11.0，电导率符合标识要求，无过度腐蚀性，黏度适宜不结晶，不产生有害杂质 2.3性能：碱性清洗力强，能彻底去除蛋白类残留及顽固污渍，不损伤电极膜和仪器管路，不影响后续检测精度 2.4稳定性：未开封2-25℃避光有效期18个月，开封后60天内稳定，碱性强度及清洗性能无明显下降，无分层变质现象 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 瓶 | 1 | 5
49 | W2酸性清洗液 | 500ml/瓶 | 1.预期用途：作为W2酸性清洗液用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块 2.性能参数 2.1外观：无色/微黄色澄明液体，无浑浊、沉淀、异物；包装密封无渗漏，标识完整，明确标注产品型号及酸性属性 2.2理化：25℃条件下pH≤2.0，电导率符合标识要求，无过度腐蚀性，黏度适宜不结晶，不产生有害杂质 2.3性能：酸性清洗力强，能彻底去除无机沉淀、水垢等顽固污渍，不损伤电极膜和仪器管路，不影响后续检测精度 2.4稳定性：未开封2-25℃避光有效期18个月，开封后60天内稳定，酸性强度及清洗性能无明显下降，无分层变质现象 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 瓶 | 1 | 5
50 | 钾电极 | 1个/盒 | 1.预期用途 作为钾（K⁺）检测核心部件，采用高特异性敏感膜（缬氨霉素膜），基于能斯特方程响应样本中K⁺活度 2.性能参数 2.1理化：电极敏感膜特异性强，对K⁺选择性是Na⁺的1000倍以上，无明显离子交叉干扰；电极内阻、响应电位符合仪器标准 2.2性能：定标后斜率≥50，响应迅速、稳定，检测精密度CV≤1.0%，线性范围1.0-10.0 mmol/L，不出现漂移、响应异常等情况 2.3稳定性：未开封储存有效期12-18个月，安装使用后，正常维护下可稳定运行，保障检测结果一致性 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 1
51 | 氯电极 | 1个/盒 | 1.预期用途：作为氯（Cl⁻）检测核心部件用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块 2.性能参数 2.1理化：电极敏感膜对Cl⁻特异性强，无明显离子交叉干扰；电极内阻、响应电位符合AU系列仪器标准，导电性能稳定 2.2定标后斜率符合仪器要求，响应迅速、基线平稳，检测精密度CV≤1.0%，线性范围80-120 mmol/L，无明显漂移、响应异常 2.3 稳定性：未开封储存有效期12-18个月，安装使用后，正常维护下可稳定运行，保障检测结果一致性 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 1
52 | NA ELECTRODE;NA电极 | 1个/盒 | 1.预期用途：作为钠（Na⁺）检测核心部件（NA ELECTRODE/NA电极）用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪ISE电解质检测模块 2.性能参数 2.1理化：电极敏感膜对Na⁺特异性强，无明显离子交叉干扰；电极内阻、响应电位符合AU系列仪器标准，导电性能稳定 2.2定标后斜率符合仪器要求，响应迅速、基线平稳，检测精密度CV≤1.0%，线性范围120-160 mmol/L，无明显漂移、响应异常 2.3稳定性：未开封储存有效期12-18个月，安装使用后，正常维护下可稳定运行，保障检测结果一致性 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 1
53 | LIGHT SOURCE LAMP-12V 20W | 1个/盒 | 1.预期用途：用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪，作为光源灯（LIGHT SOURCE LAMP-12V 20W），提供12V、20W规格的稳定光源，适配仪器光学检测模块 2.性能参数 2.1外观：灯体无破损、无裂纹，灯座接触良好、无氧化锈蚀；包装密封完好，标识清晰，明确标注型号（LIGHT SOURCE LAMP-12V 20W）、电压功率及适配机型 2.2理化：额定电压12V、额定功率20W，电压功率偏差≤±5%；发光强度均匀，无明显光斑、闪烁现象，光谱范围适配AU仪器检测需求 2.3性能：启动迅速，发光稳定，使用寿命≥2000小时，点亮后无明显光衰，不影响仪器吸光度检测精度，与仪器光学模块适配性良好 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 1 | 15
54 | 贝克曼样品杯 | 日立样品杯，16*38；500只/包 | 1.预期用途：用于贝克曼库尔特AU系列生化分析仪，作为样本承载容器，用于盛放血清、血浆等检测样本，适配仪器自动进样系统，确保样本顺利输送至检测模块，为各类生化检测项目提供洁净、无干扰的样本载体 2.性能参数 2.1外观：杯体透明、无破损、无裂纹、无污渍，内壁光滑无划痕；包装密封完好，标识清晰，明确标注无菌属性 2.2性能：无菌无污染，无吸附性，不与样本发生反应、不干扰检测结果；硬度适宜，不易变形、破损 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 包 | 500 | 3
55 | 生化多项质控品 | 水平1:5ml*12瓶/盒 | 1.预期用途：用来监测实验室测定过程精密度的定制质控血清，所检测的项目包含：丙氨酸氨基转移酶、淀粉酶、白蛋白、碱性磷酸酶、门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、CO2、氯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、肌酸激酶、肌氨酸酐、r-谷氨酰转移酶、葡萄糖、铁、乳酸盐（乳酸）、乳酸脱氢酶、镁、磷、钾、总蛋白、钠、甘油三酯、尿素氮、尿酸 2.性能参数 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求。 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围。 2.5有效期：2年以上 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 12 | 8
56 | 生化多项质控品 | 水平2:5ml*12瓶/盒 |  | 盒 | 12 | 8
57 | 液体脂类质控品 | 低水平：3ml*6瓶/盒 | 1.预期用途：监测脂类项目（高低密度胆固醇，载脂蛋白A/B）检测结果的稳定性和准确性 2.性能参数 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊。 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求。 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围。 2.5有效期：2年以上 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 6 | 7
58 | 液体脂类质控品 | 高水平：3ml*6瓶/盒 |  | 盒 | 6 | 7
59 | 特种蛋白非定值质控品 | 水平1:3ml*6瓶/盒 | 1.预期用途：监测脂类项目（特殊蛋白项目（ASO/RF/CYSC））检测结果的稳定性和准确性 2.性能参数 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊。 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求。 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围。 2.5有效期：2年以上 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 6 | 7
60 | 特种蛋白非定值质控品 | 水平2:3ml*6瓶/盒 |  | 盒 | 6 | 7
61 | 尿生化多项质控品 | 水平1:10ml*12瓶/盒 | 1.预期用途：监测脂类项目（尿微量蛋白，尿肌酐))检测结果的稳定性和准确性 2.性能参数 2.1基质与外观：采用人血清或类血清基质，无明显基质效应；冻干品疏松无结块，液体品澄清无沉淀，无异物、无浑浊。 2.2均匀性：瓶间均匀性良好，同一批次各项目瓶间变异系数符合质控品相关标准要求。 2.3稳定性：在标示储存条件下，未开瓶产品在有效期内量值稳定；复溶或开瓶后，规定条件下可稳定使用一定时长，反复冻融影响小 2.4浓度水平：至少设置正常、异常两个浓度水平，宜包含低、中、高三个水平，覆盖医学决定水平及常规检测范围。 2.5有效期：2年以上 3.适配仪器：贝克曼AU680全自动生化分析仪 | 盒 | 12 | 1
62 | 尿生化多项质控品 | 水平2:10ml*12瓶/盒 |  | 盒 | 12 | 1

## 采购包3
采购包3
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 规格型号 （人份/盒） | 预计年 采购量 | 备注
1 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒APTT（凝固法） | SynthAsil液体试剂：5*10ml CaCl2:5*10ml/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人枸橼酸盐抗凝血浆的活化部分凝血活酶时间（APTT） 2.技术要求 批间差：≤10% 对肝素敏感，能检出Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ因子缺乏，对狼疮抗凝物有合适检测灵敏度 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 5 | 17
2 | D-二聚体测定试剂盒D-D（免疫比浊法） | 乳胶试剂：3*4ml 反应缓冲液：3*6ml D-二聚体校准品：2*1ml/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血浆中D-二聚体（D-D）的含量 2.技术要求（依据 YY/T 1240-2023） 空白限≤0.25 μg/mL 灵敏度：最低检测限≤0.1μg/mL 线性：至少0.5–20μg/mL 批间差：≤8% 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 3 | 77
3 | 纤维蛋白原测定试剂盒FIB（凝固法） | 10*5ml /盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人枸橼酸盐抗凝血浆中纤维蛋白原 2.技术要求 线性范围：覆盖0.5-8.0 g/L，相关系数r≥0.98 批间差：CV≤12% 灵敏度：能检出0.5 g/L及以下低浓度纤维蛋白原 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 10 | 10
4 | 凝血酶时间测定试剂盒TT（凝固法） | 缓冲液：1*9ml 牛凝血酶：4*5ml/盒 | 1. 预期用途：用于体外定量测定人枸橼酸钠抗凝血浆的凝血酶时间 2.技术要求 准确性 与标准血浆比对，相对偏差 ≤ 15% 批间精密度 CV ≤ 10% 线性 / 检测范围 覆盖临床常见异常区间（14～60 秒） 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 4 | 85
5 | 凝血酶原时间测定试剂盒PT（凝固法）重组人组织因子 | 试剂（重组人组织因子）：5*20ml 稀释剂（重组人组织因子稀释剂）：5*20ml/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人枸橼酸钠抗凝血浆的凝血酶原时间 2.技术要求 批间精密度CV≤10.0% 正确度：与参考物质比对≤±15% INR准确性：治疗范围（INR 2.0～4.0）偏差≤±0.5；线性范围覆盖 10～60 秒 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 5 | 16
6 | 凝血分析用稀释液（Factor diluent） | 1*100ml /盒 | 1.预期用途：用于凝血功能检测系统的样本稀释、试剂复溶、仪器冲洗及系统校准，为凝血分析仪提供稳定、无干扰的稀释环境 2.技术要求（卫生行业标准相关要求） pH值应在标示范围±0.2内 渗透压、离子强度适宜，不影响凝血反应；无游离钙离子、镁离子等干扰凝血的离子 对凝血因子活性、纤维蛋白原凝固、免疫比浊反应无明显抑制或促进作用，不影响检测准确性 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 1 | 24
7 | 凝血校准品（定标血浆） | 10*1ml /盒 | 1.预期用途：用于凝血检测系统（PT-活动度、纤维蛋白原浓度）的校准与定标 2.技术要求 基质与外观：来源为正常人混合血浆，冻干品为淡黄色疏松体，复溶后澄清、无沉淀、无异物 溯源性：各凝血项目定值可溯源至 WHO 或国家凝血参考物质 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 10 | 1
8 | 反应杯（ACL TOP Cuvettes） | 2400个/盒 | 1.预期用途：作为一次性光学反应容器，承载人血浆样本与凝血试剂，在仪器内完成混合、孵育及凝固反应 2.技术要求 外观：高度透明、无色；杯体光滑无划痕、无气泡、无杂质、无裂纹 透光率：可见光区（340–800 nm），透光率 ≥ 90%，无明显光吸收或散射干扰 强度：韧性好，进样、加样、搅拌过程中不破碎、不变形、不卡杯 疏水性：内壁低吸附、挂液量极少，样本 / 试剂残留 < 2% 化学惰性：不与凝血因子、钙离子、抗凝剂等发生反应，无抑制/激活作用 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 2400 | 40
9 | 冲洗液（Rinse Solution ） | 4000ml*3瓶/箱 | 1.预期用途：用于仪器在线清洗、管路冲洗、针壁清洁及比色池/反应杯池的漂洗 2.技术要求 pH 值：中性偏酸（pH 6.0–7.5），温和不伤金属 / 塑料部件 渗透压：接近生理体液（280–320 mOsm/kg），减少蛋白变性风险 离子强度：适宜，无高浓度干扰离子（如 Ca²⁺、Mg²⁺） 蛋白溶解力：能有效溶解牛血清白蛋白/人血浆蛋白沉积，清洗效率≥95% 表面活性：含温和非离子表面活性剂，无泡沫、低残留 对金属兼容性：无腐蚀、无锈蚀、无析出物，不损伤不锈钢采样针、合金阀 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 箱 | 3 | 90
10 | 清洗液A | 500ml/瓶 | 1.预期用途：深度清洁采样针、管路、反应杯/比色池的顽固蛋白沉积、纤维蛋白凝块、钙盐沉淀、磷脂/试剂残留 2.技术要求 蛋白溶解：对变性血浆蛋白、纤维蛋白、血凝块溶解率 ≥ 95% 钙盐去除：有效溶解CaCO₄、CaCO₃等结晶沉淀 无残留：漂洗后无酸性残留，不影响后续凝血反应（PT/APTT/FIB） 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 瓶 | 1 | 22
11 | 清洗液B | 80ml /瓶 | 1.预期用途：与清洗液 A配套用于仪器深度清洁维护的碱性清洗液。去除仪器管路、采样针、试剂针、反应杯通道内的脂类、蛋白污垢、生物膜、有机残留 2. 技术要求：具有良好的去污、乳化、脱脂能力，不含钙、镁等干扰凝血反应的离子，与仪器塑料、橡胶、金属部件兼容，不腐蚀、不老化 清洁性能：有效去除脂血标本残留、蛋白质吸附、试剂沉积物，清洗后无明显残留，不影响后续 PT、APTT、FIB 等检测 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 瓶 | 1 | 16
12 | 一次性使用样品杯 | 14*25 ，1000只/包 | 1.预期用途：用于临床检验中人体血液、血浆、血清等样本的分装、适配样本架使用，供仪器采样针自动吸取样本 2.技术要求 外观与材质：光滑无毛刺、无划痕、无气泡、无裂纹。杯体挺直，底部厚实，无渗漏 物理性能：具有足够刚度与韧性，进样过程不变形、不塌陷、不卡杯。内壁光滑，样本挂壁量少，保证吸样准确 化学与生物性能：化学惰性，不与血液成分、抗凝剂、检测试剂发生反应，无钙离子、镁离子、肝素、EDTA等干扰凝血检测的物质 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 包 | 1000 | 1
13 | 凝血八项非定值质控品 | 水平1:6*1ml/盒 | 1.预期用途：用于临床实验室凝血功能检测系统的室内质量控制，适用于 PT、APTT、TT、FIB、D - 二聚体、FDP、AT-Ⅲ、PLG 共八项凝血及纤溶项目的精密度监测 2.技术要求 基质与外观：以人源混合血浆为基质，冻干品为白色或淡黄色疏松体，复溶后澄清透明，无溶血、脂血、黄疸及异物 适用性：适用于凝固法、免疫比浊法、发色底物法，同时检测凝血八项指标，无明显基质效应 均匀性与瓶间差：瓶间差满足临床质控要求，同一批次各瓶检测结果CV ≤ 5.0% 稳定性：在规定贮存条件下，有效期内各项指标稳定；复溶后在 2～8℃ 条件下可稳定一定时间（通常≥72h），性能无显著下降 浓度水平：通常设置正常水平、异常低水平、异常高水平至少 2～3 个浓度，覆盖临床病理范围 3.适配仪器：沃芬TOP-750全自动血凝分析仪 | 盒 | 6 | 37
14 | 凝血八项非定值质控品 | 水平3:6*1ml/盒 |  | 盒 | 6 | 37

## 采购包4
采购包4
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 20人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量测定人血清中N端-B型钠尿肽前体（NT-proBNP）浓度，心力衰竭等心血管相关疾病的辅助诊断及疗效监测 2.性能参数 2.1线性范围（pg/mL）：5～35000 2.2精密度、正确度：批内精密度 CV≤5%；批间精密度 CV≤8%；正确度相对偏差≤±8% 2.3溯源性：可溯源至国际标准品，符合 GB/T 21415-2008 2.4试剂稳定性：未开封 2～8℃密闭避光保存，有效期 12 个月；开封后 2～8℃避光保存，30 天内稳定 3.适配仪器：宝太CLi-3200全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 157
2 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 20人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清或血浆中的降钙素原（PCT）浓度，辅助诊断细菌感染 2.性能参数 2.1线性范围：在0.05 ng/mL～100.00 ng/mL范围内具有良好线性 2.2精密度、正确度 批间精密度：CV≤10%；正确度：可与溯源参考方法比对 2.3溯源性：试剂盒校准品溯源至国际公认参考物质 2.4试剂稳定性：未开封试剂有效期不少于12个月，开封上机后稳定不少于28天 3.适配仪器：宝太CLi-3200全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 86
3 | 超敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 20人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清或血浆中hs-cTnT浓度，辅助诊断急性心肌梗死（含早期微小心肌损伤）、评估心肌损伤程度、监测相关疾病心肌损伤进展及治疗效果、鉴别心源性与非心源性胸痛 2 性能参数 2.1线性范围：试剂盒在3ng/L～1000ng/L范围内线性良好，可覆盖常规及微小心肌损伤检测需求 2.2精密度、正确度：批间精密度CV≤8%；与可溯源参考方法比对相对偏差≤±8%，经国家/国际标准物质校准，误差在允许范围内，满足高灵敏度检测需求 2.3溯源性：试剂盒校准品溯源至国际公认参考物质 2.4试剂稳定性：未开封试剂有效期不少于12个月，开封上机后稳定不少于28天 3 适配仪器：宝太CLi-3200全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 429
4 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 20人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定量检测人血清或血浆中D-二聚体（D-Dimer）浓度，辅助诊断弥散性血管内凝血（DIC）、深静脉血栓（DVT）、肺栓塞（PE）等血栓性疾病 2.性能参数 2.1线性范围：试剂盒在0.1μg/mL～10.0μg/mL（FEU）范围内线性良好 2.2精密度、正确度：低值样本批内精密度CV ≤ 15.0%、高值样本批内精密度CV ≤ 10.0% 批间精密度CV ≤ 15.0%；正确度与可溯源参考方法比对，相对偏差≤±15%，经国家/国际标准物质校准，误差在允许范围内，满足临床检测需求 2.3溯源性：试剂盒校准品溯源至国际公认参考物质 2.4试剂稳定性：未开封试剂有效期不少于12个月，开封上机后稳定不少于28天 3.适配仪器：宝太CLi-3200全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 356
5 | Tecan 200ul 导电盒装无菌吸头 | 200ul,96支/盒 | 1.预期用途：样本吸样和液面探测 2.技术要求：导电性稳定 3.适配仪器：宝太CLi-3200全自动化学发光免疫分析仪 | 盒 | 215

## 采购包5
采购包5
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 血液增菌培养瓶（成人抗生素中和） | 25ml/瓶 | 1.预期用途：患者的血液及其他无菌体液中需氧/厌氧/真菌的增菌培养与检测 2.技术要求：瓶体整洁、无裂纹、标识清晰。培养基澄清/微浊，无沉淀、无杂菌。真空度稳定，穿刺无漏气。抗生素中和能力（核心指标）可有效吸附/中和：β-内酰胺类、氨基糖苷类、喹诺酮类、糖肽类、四环素类、大环内酯类等常用抗生素。中和后标准菌株（金葡、大肠、肺链、念珠菌）生长正常，检出时间与无抗生素对照组无显著差异。剩余有效期≥ 12个月，随货发出厂检验报告、性能验证报告。 3.适配仪器：贝克曼LABSTAR plus血培养仪 | 瓶 | 1600
2 | 血液增菌培养瓶（儿童抗生素中和） | 25ml/瓶 |  | 瓶 | 100
3 | 血液增菌培养瓶（厌氧抗生素中和） | 25ml/瓶 |  | 瓶 | 400

## 采购包6
采购包6
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 预激发液 | 220ml/瓶 4瓶/盒 | 1.预期用途 在检测过程中提供酸性氧化反应环境，与激发液配合，共同触发免疫反应复合物产生化学发光信号，实现待测物质的定量或定性检测 2.技术要求 发光性能：与对应试剂盒、仪器系统匹配良好，能稳定激发吖啶酯发光，发光强度满足检测要求，本底低，信噪比高，保证检测灵敏度与重复性 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 盒 | 12
2 | 激发液 | 220ml/瓶 4瓶/盒 | 1.预期用途 在反应体系中提供强碱性环境，与预激发液共同作用，触发稳定、高强度的化学发光信号，以实现对待测物质的定量或定性检测 2.技术要求 发光性能：与对应试剂盒、仪器系统匹配良好，能稳定激发吖啶酯发光，发光强度满足检测要求，本底低，信噪比高，保证检测灵敏度与重复性 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 盒 | 12
3 | 清洗液 | 10L/瓶 | 1.预期用途 主要用于免疫反应后的磁微粒复合物洗涤分离，去除未结合的抗原、抗体、标记物及样本杂质，降低非特异性结合，减少背景干扰，保证检测结果的准确性和精密度 2.技术要求：洗涤充分，携带污染率低，不影响免疫结合与化学发光反应 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 瓶 | 80
4 | 反应杯 | 1000/包 | 1.预期用途 作为一次性免疫反应容器，完成样本与试剂的混合、孵育、磁分离、清洗及化学发光信号检测全过程 2.技术要求： 外观：无色透明，无气泡、无划痕、无毛刺、无变形 光学性能：透光性好，对发光信号无明显干扰，本底低 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 包 | 30
5 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的肺炎支原体（MP）IgG抗体。用于肺炎支原体感染的辅助诊断，主要提示既往感染或再次感染 2.技术要求 准确度：阳性参考品符合率 100%，阴性参考品符合率 100% 精密度：批内精密度CV≤10%，批间精密度CV≤15% 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 盒 | 50
6 | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 2*50人份/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的肺炎支原体特异性IgM抗体。用于肺炎支原体感染的早期辅助诊断，提示近期感染或急性感染，为临床早期诊疗提供依据 2.技术要求 准确度：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100% 精密度：批内精密度CV≤10%，批间精密度CV≤16% 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 盒 | 77
7 | 肺炎支原体IgG抗体非定值质控品 | 阳性：2*2ml 阴性：2*2ml/盒 | 1.预期用途 含 IgM、IgG 或复合质控，监控肺炎支原体抗体（IgM/IgG）检测的精密度（批内、批间重复性、日间稳定性）及时识别随机误差、仪器漂移、试剂失效、操作偏差 2.技术要求： 基质：人血清 / 血浆（与临床样本一致），减少基质效应 分析物： 水平：阴性 + 阳性（至少 2 水平）； 阴性水平：接近且低于检测 Cut-off 值 阳性水平： 低水平：接近 Cut-off（临界质控） 高水平：强阳性（覆盖检测范围上限） 3.适配仪器：亚辉龙iFLash 3000-H化学发光免疫分析仪 | 盒 | 3
8 | 肺炎支原体IgM抗体非定值质控品 | 阳性：2*2ml 阴性：2*2ml/盒 |  | 盒 | 3

## 采购包7
采购包7
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 清洗液 | 10L/桶 | 1.预期用途 用于分析仪检测过程中反应体系的清洗，通过去除未结合的抗原/抗体、游离标记物、血清蛋白及杂质，实现纯化待测物 2.技术要求 清洁性能：清洗后本底计数达标，无携带污染，保障交叉污染控制，确保计数/发光值稳定 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 桶 | 616
2 | 全自动免疫检验系统用底物液 | R1:1.5L R2:1.5L /箱 | 1.预期用途：为免疫反应终末阶段提供化学发光激发条件 核心功能：通过底物液1（碱性激发液）与底物液2（氧化剂） 的顺序注入，激发标记物 ABEI（异鲁米诺衍生物）发生氧化反应，在3秒内产生高强度、瞬时闪光型光信号。 2.技术要求 激发效率：对ABEI标记物激发效率≥95%，3秒内完成发光 本底控制：空白本底发光值极低，非特异性发光干扰≤0.1% 线性关系：发光强度与ABEI浓度线性相关系数r≥0.999 无干扰：不含影响免疫结合、腐蚀仪器管路的成分 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 箱 | 22
3 | 反应杯 | 546个/盒 | 一、预期用途 作为一次性反应容器，承载全程检测流程，包括样本与试剂混合：容纳血清/血浆样本、试剂、磁微粒，完成抗原抗体免疫反应 2.技术要求 外观：无色透明，壁厚均匀；无划痕、气泡、杂质、毛边，透光均匀，无光学干扰 透光率≥90%（400–700nm），保证发光信号准确传输 强度：抗挤压、抗变形；无卡杯、无碎裂 化学兼容性：耐清洗液（pH7–13）、底物液（强酸/强碱）、不溶出、不变形、无干扰反应 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 180
4 | 一次性使用吸头 | 96个/盒 | 1.预期用途 配套安装在样本针/试剂针上，实现微量样本、试剂的精准吸取与加注。作为一次性隔离耗材，防止样本间、样本与仪器间交叉污染，保证检测结果准确可靠 2.技术要求 外观与尺寸：无色透明，无毛刺、无气泡、无杂质、无变形。与仪器加样针匹配良好，插拔顺畅、松紧适宜、不漏液、不脱落 物理性能：内壁光滑，挂液量低，保证微量加样精度。耐酸碱、耐清洗液、底物液腐蚀，不溶胀、不变形、不破裂。吸液与排液顺畅，无气泡、无堵塞 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 320
5 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg），主要用于乙型肝炎病毒感染的辅助诊断 2. 线性范围（定量） 2.1溯源性：定量结果应溯源至 WHO 国际标准品。 2.2常用范围：0.05～250 IU/mL（企业可扩展） 2.3精密度：批内精密度 CV ≤ 10%，批间精密度 CV ≤ 15% 2.4 Hook 效应（高值钩状）：浓度至 1×10⁵ IU/mL 不出现假阴性 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 82
6 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体（抗 - HBs）。主要用于：评价乙肝疫苗免疫效果，判断机体对乙肝病毒是否具有保护性免疫力，乙肝感染康复及预后评估，人群乙肝免疫水平筛查 2.技术要求（依据行业标准 YY/T 1248—2014） 2.1溯源性：定量结果应溯源至 WHO 国际标准品。 2.2线性范围 常用线性范围：10 mIU/mL ～ 1000 mIU/mL 2.3精密度：批内精密度 CV ≤ 10%，批间精密度 CV ≤ 15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 82
7 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）。辅助判断乙肝病毒复制活跃程度与传染性强弱 2.技术要求（依据YY/T 1249—2014） 2.1检出限（灵敏度） 试剂盒对国家参考品的检出限应符合标准要求，能够准确检出低浓度临界水平的 HBeAg 2.2精密度 批内精密度CV≤10%，批间精密度CV≤ 15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 82
8 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒 e 抗体（抗-HBe）。用于判断乙肝病毒复制是否受到抑制，传染性降低或减弱 2.技术要求（依据 YY/T 1250—2014） 2.1灵敏度 试剂盒应能检出国家参考品中临界阳性样本，符合标准规定的检出能力 2.2精密度 批内精密度 CV≤10%，批间精密度CV≤15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 82
9 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒核心抗体（抗-HBc）。判断机体既往或现症感染乙型肝炎病毒 2.技术要求（依据YY/T 1250—2014） 2.1灵敏度 试剂盒应能检出国家参考品中临界阳性样本，符合标准规定的检出能力 2.2精密度 批内精密度 CV≤10%，批间精密度 CV≤ 15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 82
10 | 人类免疫缺陷病毒抗原和抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒（HIV-1/HIV-2）抗体及HIV-1 p24抗原。用于人类免疫缺陷病毒感染的辅助诊断 2.技术要求 2.1灵敏度 对国家参考品中的阳性参考品符合率100%，能够检出HIV-1、HIV-2 抗体及 HIV-1 p24 抗原，检出限满足国家参考品要求，可检出低水平临界样本 2.2精密度 批内精密度CV≤10%，批间精密度CV≤15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 115
11 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体特异性抗体。用于梅毒感染的辅助诊断 2.技术要求 2.1灵敏度 对国家参考品中的阳性参考品符合率 100%，能够检出低水平临界阳性样本，满足早期筛查要求 2.2精密度 批内精密度 CV≤10%，批间精密度CV≤15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 114
12 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒 | 1.预期用途 用于体外检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。用于丙型肝炎病毒感染的辅助诊断 2.技术要求 2.1灵敏度 对国家参考品中的阳性参考品符合率 100%，能够检出低水平临界阳性样本，满足早期筛查要求。对 HCV不同基因型（1、2、3、4、5、6 型）均具有良好反应性。 2.2精密度 批内精密度 CV ≤ 10%，批间精密度 CV ≤ 15% 3.适配仪器：新产业X8全自动免疫分析仪 | 盒 | 124

## 采购包8
采购包8
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 尿液分析试纸条（迪瑞）FUS-14CaII | 100条/筒 | 1.预期用途 用于对人体尿液进行定性/半定量检测，辅助肾脏、泌尿、代谢、肝胆等系统疾病筛查、诊断与疗效监测 2.技术要求 2.1检测项目：pH、比重（SG）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、隐血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、肌酐（CR）、钙（Ca）、微量白蛋白（MA）等 2.2理化与反应：pH：4.5–9.0区间分级准确；比重：1.005–1.030分级准确；反应时间：严格按说明书（一般30–60秒） 2.3准确度：与参考液差值同向不超过1个量级，不得反向，阳性不得判阴性；阴性不得判阳性 2.4重复性：同一样本重复检测一致性≥90% 2.5检出限：各项目最低阳性量级必须检出，不得漏检 2.6空白本底：阴性对照：无假阳性 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用的质控品 | 筒 | 110
2 | 尿液干化学分析质控物（阳性） | 4*8ml/盒 | 1.预期用途 用于尿液干化学分析系统的室内质量控制，验证检测系统是否正常。模拟正常阴性或病理阳性尿液，监测试纸条+尿液分析仪对阴性阳性项目的检出能力。 2.技术要求 2.1项目与浓度水平：通常包含各项目阴性与阳性水平，PH、比重、VC等数值结果有高低值区分 2.2准确度：各项目检测结果与靶值等级一致，不允许出现假阴性，等级偏差一般不超过 1 个量级，阴性质控不允许出现阳性结果 2.3重复性：重复测定结果一致性良好，无明显跳级、忽阴忽阳 2.4稳定性：未开瓶有效期12～18 个月，开瓶后：2～8℃ 可稳定 1～3 个月（按说明书） 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 盒 | 12
3 | 尿液干化学分析质控物（阴性） | 4*8ml/盒 |  | 盒 | 12
4 | 有形成分分析质控液/水平3（阳性） | 125ml/瓶 | 1.预期用途 用于迪瑞全自动尿有形成分分析仪（FUS 系列）的室内质量控制。模拟尿液中红细胞，监控仪器计数准确度、重复性，验证检测系统稳定可靠。 2.技术要求 2.1组成与成分 阳性质控液（Level 3），含模拟红细胞（猪血来源） 阴性质控液，模拟尿液基质，不含或含极低水平有形成分 2.2基质与兼容性 基质为模拟人尿液，无干扰、不堵孔、不损伤仪器 与迪瑞FUS 系列有形成分分析仪、配套鞘液 / 稀释液完全兼容 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 瓶 | 5
5 | 有形成分分析质控液（阴性） | 125ml/瓶 |  | 瓶 | 5
6 | 有形成分分析聚焦液 | 水平2:125ml/瓶 | 1.预期用途 核心功能：确定尿沉渣/分泌物分析仪显微成像系统的焦面位置，校准仪器焦距 临床价值：确保尿液/分泌物中有形成分（红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶等）成像清晰、计数准确，提升检测可靠性 2.技术要求 主要成分：猪血红细胞2500–3500粒子/μL，辅以磷酸盐缓冲液（6.7mmol/L）等，含固定浓度标准颗粒，供仪器识别对焦 外观：无色或淡红色透明液体，无沉淀、无浑浊 保证流动性与成像识别效果 浓度准确性：红细胞浓度在注册证规定范围，每批定值以瓶签为准确保对焦校准精度 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 瓶 | 6
7 | 有形成分分析校准液 | 125ml/瓶 | 1.预期用途 用于校准全自动尿有形成分分析仪，建立/修正仪器标准曲线，将仪器信号值转换为准确的颗粒计数（个/μL）。 2.技术要求： 外观性状：淡红色 / 红色透明液体，无沉淀、无浑浊、无异物，保证流动性与检测稳定性 浓度定值：标准浓度颗粒（红细胞），批间定值（瓶签标示值）作为计量标准，用于仪器定标 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 瓶 | 3
8 | 尿液分析用鞘液 | 10L/桶 | 1.预期用途 形成鞘流：在流动室内，鞘液从四周包裹、聚焦样本流，使尿液有形成分（红细胞、白细胞等）呈单列排列通过检测区。 保证成像：确保细胞不重叠、位置居中、姿态一致，让显微镜清晰拍摄，为AI 别与计数提供高质量图像 2.技术要求： 外观：无色透明液体，无沉淀、无浑浊、无异物 pH值：7.0±0.5 渗透压：270~330 mOsm/kg 电导率：12.0~16.0 mS/cm（仪器稳定运行关键） 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 桶 | 6
9 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 500ml/瓶 | 1.预期用途：清洁流动池，去除蛋白黏附、细胞碎片与盐类结晶 2.技术要求： 外观：无色/淡黄色透明液体，无沉淀、浑浊，保证清洁与兼容性 pH值：7.60±1.00（25℃），温和清洁，不腐蚀流路 稳定性：2～30℃密封贮存，有效期 12个月，室温避光，严禁冷冻 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 瓶 | 6
10 | 全自动尿液分析系统清洗液I | 500ml/瓶 | 1.核心用途：清洗样本针、试剂针、进样管路，清除尿液蛋白与细胞黏附 2.技术要求 清洁性能：洗净后携带微粒计数 ≤1个/μL，保证交叉污染控制达标 空白计数：空白液中微粒计数≤1个/μL，避免本底干扰检测结果 3.适配仪器：迪瑞FUS-1000全自动尿液分析仪 | 瓶 | 6

## 美侨 (hidden)
晋江市医院晋南分院检验科物资采购清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数要求/适配机型 | 参考单价 （元） | 参考单价单位 | 最小包装下的数量 | 最小包装下的单价 | 预计年使用量 | 预计年采购总额 | 预计年采购测试数 | 2025年检测量
181 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 1. 预期用途尿液分析试纸条（干化学法）用于医疗机构 实验室对人体尿液进行定性 / 半定量检测，辅助肾脏、泌尿、代谢、肝胆等系统疾病筛查、诊断与疗效监测 2. 技术要求 常见检测项目 pH、比重（SG）、蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、酮体（KET）胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、隐血（BLD）、亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、肌酐（CR）、钙（Ca）、微量白蛋白（MA） （2）理化与反应 pH：4.5–9.0 区间分级准确 比重：1.005–1.030 分级准确 反应时间：严格按说明书（一般 30–60 秒） （3）准确度 与参考液差值同向不超过 1 个量级，不得反向 阳性不得判阴性；阴性不得判阳性 （4）重复性 同一样本重复检测：一致性≥90% （5）检出限 各项目最低阳性量级必须检出，不得漏检 （6）空白本底 阴性对照：无假阳性 3. 适配仪器:迪瑞FUS-1000 4. 配套要求：配套满足机器正常使用的质控品 | 250 | 筒 | 100 | 2.5 | 70 | 17500 | 7000 | 30299

## 采购包9
采购包9
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | C-反应蛋白（CRP）校准品（全血） | 0.5ml*5支/盒 | 1. 预期用途：用于体外定量检测C-反应蛋白（CRP），建立校准曲线，保障检测结果的准确性、可靠性和可比性 2. 技术要求：各浓度校准品赋值精准，溯源链完整可追溯，成分单一纯净，无杂质、无降解、无干扰，按规定条件保存，性质保持稳定 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 | 盒 | 6
2 | CRP清洁液 | 500ml*4瓶/盒 | 1.预期用途： 清洁检测通道及反应模块，去除样本、试剂残留等污染物，减少检测误差 维护核心部件清洁，防止老化、灵敏度下降，延长仪器使用寿命 配合仪器日常维护，适配临床标准化操作，为CRP检测提供仪器保障 2.技术要求 2.1外观与理化要求 安全性：无超标有害物质，对仪器无腐蚀，表面活性剂生物降解度≥90% 2.2核心性能要求 清洁效果：混合污染物去除率≥99%，无清洁残留 3.稳定性与储存要求 未开封有效期≥1年，有效期内有效成分、酶活力下降率符合标准 4.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 | 盒 | 50
3 | 血细胞分析用溶血剂LC（C-反应蛋白专用） | 200ml*4瓶/箱 | 1.预期用途：核心预期用途为辅助临床C-反应蛋白（CRP）检测，具体如下： 快速破坏血液中红细胞、溶出血红蛋白，避免红细胞干扰CRP检测，为CRP定量测定奠定基础，同时不影响后续免疫比浊反应稳定性 2.技术要求： 溶血效果：快速溶血、释氧，不干扰CRP检测，维持白细胞形态 重复性：同批、不同批次效果一致，保障检测稳定 兼容性：适配CRP检测体系，不干扰定量准确性 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪，BC-6900 | 箱 | 28
4 | 探头清洁液 | 50ml*1瓶/盒 | 1.预期用途： 用于CRP检测仪器日常维护，确保仪器检测结果精准，符合临床检验规范 2.核心性能要求 清洁效果：快速去除探头残留样本、试剂污渍，不损伤探头表面 空白干扰：清洁后无残留，不影响仪器检测精度，无计数干扰 兼容性：适配CRP检测仪器探头，不腐蚀探头材质，不影响检测体系 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 | 盒 | 120
5 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（低值） | BC-6D,4.5ml/支 | 1.预期用途 用于全自动血细胞分析仪检测结果的室内质量控制，监控白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白等项目的精密度与准确度，验证仪器状态、试剂系统、操作流程是否稳定可靠 2.技术要求 2.1剂型与基质剂型：液态全血型质控物（模拟人EDTA抗凝全血） 2.2检测项目覆盖 必须包含以下核心指标：WBC 白细胞及分类（NEUT、LYMP、MONO、EO、BASO），红细胞、血红蛋白、红细胞比积、MCV、MCH、MCHC、PLT（血小板） 2.3浓度水平常规分为 2～3 个水平：低水平：接近病理低值；正常水平：健康人群参考范围；高水平：病理高值覆盖各项目医学决定水平，满足日常质控需求 2.4未开瓶有效期：30—90天 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 | 支 | 49
6 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（中值） | BC-6D,4.5ml/支 |  | 支 | 49
7 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（高值） | BC-6D,4.5ml/支 |  | 支 | 49
8 | C反应蛋白质控品 | 两水平组合装（I、Ⅱ）：1.5ml每个浓度各3支/盒 | 1.预期用途：是用于监控C-反应蛋白检测系统准确性、精密度的体外诊断试剂，判断当日/当批患者结果是否可靠、能否发出报告 2.技术要求 浓度水平1（低值/超敏）：0.5～10 mg/L（监控正常/低浓度，如心血管风险评估） 水平2（中值）：15～50 mg/L（监控轻度炎症） 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 | 盒 | 5
9 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 25ml*2瓶/盒 | 1.预期用途 用于体外定量测定人血清或血浆中的 C - 反应蛋白（CRP）浓度。辅助诊断细菌感染、炎症、组织损伤； 2.技术要求 线性范围：一般 0.5～200 mg/L 精密度 批间精密度：CV ≤ 8.33% 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用的校准品、质控品 | 盒 | 825
10 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LN | 4L*1瓶/箱 | 1.预期用途 温和溶解红细胞，不破坏白细胞，让白细胞保持完整形态，用于仪器识别中性粒、淋巴、单核、嗜酸、嗜碱做百分比分类 2.技术要求：能完全溶解红细胞，无红细胞残留，不破坏白细胞 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用的质控品 | 箱 | 30
11 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LH | 1L*4瓶/箱 | 1.预期用途 血红蛋白（HGB）+ 白细胞计数专用溶血剂，溶血性强，快速破坏红细胞并释放血红蛋白，用于仪器HGB 比色测定，同时完成 WBC 计数 2.技术要求 HGB相对偏差≤±1.0%；WBC相对偏差符合仪器要求，pH批间差≤1.0；性能批间差符合标准 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用的质控品 | 箱 | 10
12 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LD | 4L*1瓶/箱 | 1.预期用途 专门用于嗜酸性粒细胞（EO）、嗜碱性粒细胞（BASO） 检测通道，选择性溶解红细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞，精准保留嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞，实现单独计数 2.技术要求 空白计数 WBC≤0.5×10⁹/L；HGB≤2g/L，准确性 EO/BASO 计数/分类符合仪器配套要求 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 28
13 | 血细胞分析用染色液M-68P FD | 48ml*1/盒 | 1.预期用途 与溶血剂 M-68PLN协同作用，选择性渗透白细胞膜 特异性染色细胞核核酸（DNA/RNA）和细胞质颗粒 结合激光散射+荧光强度生成三维信号，区分五群白细胞 2.技术要求：荧光强度符合要求 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用、质控品 | 盒 | 23
14 | 血细胞分析用染色液M-68P FN | 48ml*1/盒 | 1.预期用途 与溶血剂 M-68PLN配合，溶解成熟红细胞，保留有核红细胞、嗜碱性粒细胞，强荧光染色细胞核（DNA），使 NRBC/BASO 产生强荧光信号，与成熟红细胞、血小板、其他白细胞区分，实现 NRBC 准确定量、BASO 精准分类 2. 技术要求 荧光特异性：NRBC/BASO荧光强度≥300 channel，与成熟红细胞、血小板完全区分 3. 适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4. 配套要求：配套满足机器正常使用质控品 | 盒 | 23
15 | 血细胞分析用染色液M-68P FR | 12ml*1/盒 | 1. 预期用途 特异性进入成熟红细胞与网织红细胞强结合 网织红细胞胞质内残留的核糖体 RNA（rRNA）荧光强度与 RNA 含量（成熟度）成正比，区分成熟红细胞、网织红细胞（RET-He、LFR、MFR、HFR） 2. 技术要求 荧光强度：成熟红细胞 FL≤ 20channel 网织红细胞 FL与RNA含量成正比（强荧光区≥150channel） 3. 适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4. 配套要求：配套满足机器正常使用质控品 | 盒 | 6
16 | 血细胞分析用稀释液M-68DS | 20L/箱 | 1. 预期用途 样本稀释：将 EDTA-K₂抗凝全血定量稀释，制备均匀细胞悬液 维持环境：提供等渗、pH稳定、无菌的体外环境，保护血细胞形态 2.技术要求：外观无色透明液体，无沉淀、无浑浊、无异物，常温保存，渗透压、PH稳定 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 240
17 | 血细胞分析用稀释液M-68P DR | 1L/箱 | 1. 预期用途 是网织红细胞（RET）通道稀释液，用于荧光染色检测 2.技术要求 荧光反应环境：维持 pH、渗透压稳定，保障M-68FR染料与RNA特异性结合 细胞形态保护：温和等渗，保护网织红细胞胞质 RNA，不破坏嗜碱性网状结构 荧光背景控制：极低自身荧光，避免干扰 FL 信号，提升 RET 分型精度 3.适配仪器：迈瑞BC-6800PIUS全自动血细胞分析仪，与M-68FR染色液严格配套 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 5

## 采购包10
采购包10
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（低值） | BC-5D，3ml/管 | 1. 预期用途 用于全自动血细胞分析仪检测结果的室内质量控制，监控白细胞、红细胞、血小板、血红蛋白等项目的精密度与准确度，验证仪器状态、试剂系统、操作流程是否稳定可靠 2. 技术要求 2.1剂型与基质：剂型：液态全血型质控物（模拟人 EDTA 抗凝全血） 2.2检测项目覆盖：必须包含以下核心指标：WBC 白细胞及分类（NEUT、LYMP、MONO、EO、BASO）红细胞、血红蛋白、红细胞比积、MCV、MCH、MCHC、PLT（血小板） 2.3浓度水平：常规分为 2～3 个水平：低水平：接近病理低值；正常水平：健康人群参考范围；高水平：病理高值覆盖各项目医学决定水平，满足日常质控需求 2.4稳定性：未开瓶有效期：30-90 天 3. 适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 | 管 | 24
2 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（中值） | BC-5D，3ml/管 |  | 管 | 24
3 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）（高值） | BC-5D，3ml/管 |  | 管 | 24
4 | C反应蛋白质控品 | 两水平组合装（I、Ⅱ）：1.5ml每个浓度各3支/盒 | 1.预期用途：用于监控C -反应蛋白检测系统准确性、精密度的体外诊断试剂，判断当日/当批患者结果是否可靠、能否发出报告 2.技术要求：浓度水平 水平 1（低值 / 超敏）：0.5～10 mg/L（监控正常 / 低浓度，如心血管风险评估） 水平 2（中值）：15～50 mg/L（监控轻度炎症） 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 | 盒 | 5
5 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 2*40人份/盒 | 1.预期用途 用于体外定量测定人血清或血浆中的C-反应蛋白（CRP）浓度。辅助诊断细菌感染、炎症、组织损伤 2.技术要求 线性范围：0.5～200 mg/L 精密度：批间精密度：CV≤8.33% 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 4.配套要求：配套满足机器正常使用的校准品、质控品 | 盒 | 257
6 | 血细胞分析用溶血剂MA-5LH | 500ml*4瓶/箱 | 1.预期用途 体外定量溶血（血红蛋白检测）：用于人全血样本，选择性溶解红细胞、释放血红蛋白，并形成稳定显色复合物 2.技术要求（成分/性能/标准） 溶血速度：1～2 分钟内完全溶血，无红细胞残留血红蛋白显色：形成稳定有色产物，符合HGB比色法要求 白细胞保护：形态完整、无皱缩/膨胀，不影响五分类散射/阻抗信号 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 9
7 | 血细胞分析用溶血剂MA-5LEO(I) | 1L*4瓶/箱 | 1.预期用途 体外选择性溶解人全血中的红细胞，同时完整保留白细胞形态，为白细胞分类计数做准备 2.技术要求 溶血能力：1～2 分钟内完全溶血，无红细胞残留，不产生红细胞碎片 细胞保护：白细胞形态完整（无皱缩、无膨胀、无破坏），保障分类信号准确 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 8
8 | 血细胞分析用溶血剂MA-5EO(II) | 500ml*4瓶/箱 | 1.预期用途 对经溶血处理后的白细胞进行染色、标记，使淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性/嗜碱性粒细胞等在光学/电学通道下产生差异化信号，实现白细胞五分类检测 2.技术要求：特异性染色白细胞不同亚群，不破坏细胞形态 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪，与 MA-5LEO (I) 溶血剂配套使用 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 5
9 | 血细胞分析用稀释液M-5DP | 20L*1/箱 | 1.预期用途 样本稀释：将 EDTA-K₂抗凝全血定量稀释，制备均匀细胞悬液 维持环境：提供等渗、pH 稳定、无菌的体外环境，保护血细胞形态 2.技术要求 外观无色透明液体，无沉淀、无浑浊、无异物，常温保存，渗透压、PH稳定 3.适配仪器：迈瑞BC-5385CRP全自动血细胞分析仪 4.配套试剂：配套满足机器正常使用质控品 | 箱 | 70

## 采购包11
采购包11
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 肝素结合蛋白（HBP）/降钙素原（PCT）二联检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒 | 1.预期用途 用于体外定量检测人全血、血清或血浆中的肝素结合蛋白（HBP）含量。 2.技术要求 2.1试剂盒组成 检测卡/试纸条、校准品/质控品及其它配套试剂 2.1核心性能指标 线性范围：5～300 ng/mL（主流产品） 精密度：批内 CV≤10%，批间 CV≤15% 3.适配仪器：广州蓝勃AFS3000B干式荧光免疫分析仪 4.配套试剂：配套满足机器正常使用的校准品、质控品 | 盒 | 10

## 采购包12
采购包12
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 糖化血红蛋白（HbA1c）检测试剂盒（高效液相色谱法） | 400人份/盒 | 1.预期用途 用于定量检测人全血样本中糖化血红蛋白（HbA1c）的百分比含量 2.技术要求 2.1核心组成 洗脱液（A/B/C）：离子强度不同的磷酸盐 / 琥珀酸盐缓冲液，用于梯度洗脱分离 溶血剂 / 稀释液：破坏红细胞，释放血红蛋白 2.2性能指标（通用标准） 检测原理：离子交换高效液相色谱（HPLC），线性范围：4.0% ~ 18.0% HbA1c 精密度：批内精密度 CV≤1.5% ~ 2.0%，批间精密度CV≤3.0% 3.适配仪器：普门H9糖化血红蛋白分析仪或与检测试剂相配套设备 4.配套要求：配套满足机器正常使用的校准品、质控品，专用层析柱（离子交换柱），过滤器 / 过滤芯 | 盒 | 34

## 血气 (hidden)
晋江市医院晋南分院检验科物资采购清单
序号 | 材料 类别 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单价 | 单位 | 规格型号 （人份/盒） | 单价 （单次） | 预计年 使用量 | 预计年 采购量 | 预计年 采购金额 （元） | 2025年 使用量 | 备注
212 | 血气 | 血气生化试剂包 | 100人份/盒 | 1.预期用途：理邦 i15 试剂包（型号 CP100） 是专用于理邦 i15 系列血气生化分析仪的定标试剂，为仪器检测提供基准校准。 2.技术要求：为仪器提供以下 10 项检测指标的两点定标，确保测量精准： 血气：pH、pCO₂、pO₂ 3电解质：Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺ 代谢物：Glu（葡萄糖）、Lac（乳酸） 血细胞：Hct（红细胞压积） 3.适配仪器：理邦 i15 | 200 | 盒 | 100 | 2 | 4851 | 49 | 9800 | 4131
213 | 血气 | 血气生化试剂盒(干式电化学法/交流阻抗法) | BG10,25人份/盒 | 1. 预期用途 采用干式电化学法与交流阻抗法，用于体外定量检测人全血（动脉血、静脉血、毛细血管血）中的pH、pCO₂、pO₂、电解质（Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺）、代谢物（Glu、Lac）、红细胞压积（Hct）等相关指标。其核心用途为为临床提供快速、精准的血气、电解质及代谢物检测结果， 2.性能参数 2.1 血气指标 - pH值：检测范围7.00～7.80，绝对偏差≤±0.04，精密度（CV）≤1.0%； - pCO₂：检测范围10～100 mmHg，相对偏差≤±5%或±3 mmHg，精密度（CV）≤2.0%； - pO₂：检测范围0～200 mmHg，相对偏差≤±5%或±3 mmHg，精密度（CV）≤2.0%。 2.4 辅助性能 - 检测速度：BG10型≤70秒，BG8、BG3型≤60秒；适配多种全血类型； - 稳定性：同批次测试卡重复性CV≤3.0%，参数溯源至相关标准。 3.适配仪器：理邦 i15 | 1155 | 盒 | 25 | 46.2 | 4851 | 194 | 224070 | 4131

## 采购包13
采购包13
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 鉴定培养液ID | 4.5ml/支 100支/盒 | 1.预期用途：用于菌液制备、浊度调节 2.技术要求：无菌、澄清透明，无沉淀、浑浊、杂质。不含抑制细菌生长成分，不干扰生化反应与仪器光学检测。可稳定配制0.5麦氏浊度菌悬液，批间重复性好。有效期≥12个月 。随货发出无菌检测报告 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统、比浊仪 | 盒 | 15
2 | 药敏接种培养液（通用） | 8ml/支 100支/盒 | 1.预期用途：革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌的仪器MIC法药敏试验专用液体培养基，用于病原菌生长培养，仪器光学判读MIC值 2.技术要求：无菌、澄清透明，无沉淀、杂质。无抑制细菌生长成分，不干扰抗生素活性。显色性能：颜色变化区分度高，信号强，适配仪器光学检测系统，无背景荧光干扰。有效期≥12个月。随货发出性能验证报告 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统 | 盒 | 14
3 | 链球菌药敏接种培养液AST | 8ml/支 100支/盒 | 1.预期用途：链球菌仪器MIC法药敏试验专用液体培养基，用于链球菌生长培养，仪器光学判读 MIC值 2.技术要求：无菌、澄清透明，无沉淀、杂质。无抑制细菌生长成分，不干扰抗生素活性。显色性能：颜色变化区分度高，信号强，适配仪器光学检测系统，无背景荧光干扰。有效期≥12 个月。随货发出性能验证报告。可支持按支购买 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统 | 支 | 100
4 | 药敏指示剂 | 6ml/瓶 | 1.预期用途：作为革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌生长/代谢氧化还原显色指示剂 2.技术要求：有效期≥12个月。每批次随货发出无菌检测报告、性能验证报告。一次性无菌密封包装，防泄漏、防污染。提供技术支持（含上机调试、性能比对） 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统 | 瓶 | 12
5 | 链球菌药敏指示剂 | 6ml/瓶 | 1.预期用途：作为链球菌生长/代谢氧化还原显色指示剂 2.技术要求：有效期≥12个月。每批次随货发出无菌检测报告、性能验证报告。一次性无菌密封包装，防泄漏、防污染。提供技术支持（含上机调试、性能比对） 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统 | 瓶 | 12
6 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板 | 25块/盒 | 1.预期用途：用于临床常见需氧/兼性厌氧革兰氏阳性菌的生化鉴定与药敏定量检测，支持微量肉汤稀释法，仪器自动判读MIC值 2.技术要求：板体有唯一条码，识别率 100%。可鉴定包括葡萄球菌、肠球菌等革兰阳性菌，鉴定符合率≥95% 。含临床常用抗生素，可配置革兰氏阳性板（PMIC-ID）及复合板等板型，药敏结果与标准方法符合率≥ 95% 。有效期≥ 12个月， 随货发出厂检验报告、性能验证报告。接受鉴定与药敏独立分开的产品。 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统、比浊仪 | 盒 | 44
7 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板 | 25块/盒 | 1.预期用途：用于临床常见需氧/兼性厌氧革兰氏阴性菌的生化鉴定与药敏定量检测，支持微量肉汤稀释法，仪器自动判读 MIC值 2.技术要求：板体有唯一条码，识别率 100%。可鉴定包括肠杆菌、非发酵菌等革兰氏阴性菌，鉴定符合率 ≥ 95% 。含临床常用抗生素，可配置革兰阴性板（NMIC-ID）及复合板等板型，药敏结果与标准方法符合率≥95%。有效期≥ 12个月，随货发出厂检验报告、性能验证报告。接受鉴定与药敏独立分开的产品。 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统、比浊仪 | 盒 | 11
8 | 链球菌鉴定/药敏板 | 25块/盒 | 1.预期用途：用于临床常见链球菌的生化鉴定与药敏定量检测，支持微量肉汤稀释法，仪器自动判读 MIC值 2.技术要求：板体有唯一条码，识别率 100%。可鉴定链球菌，鉴定符合率≥95%。含临床常用抗生素，可配置链球菌及复合板等板型，药敏结果与标准方法符合率≥95%。有效期≥12个月， 随货发出厂检验报告、性能验证报告。接受鉴定与药敏独立分开的产品。可支持按块购买。 3.适配仪器：BD Phoenix 100全自动细菌鉴定/药敏系统、比浊仪 | 块 | 100

## 采购包14
采购包14
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 卡型/板型：1人份/袋 试剂单人份独立包装，避光防潮，20人份/盒 | 1.预期用途：用于定性检测沙眼衣原体抗原 2.标本类型：人泌尿生殖道分泌物（女性宫颈拭子、男性尿道拭子/尿液） 3.技术要求：附性能验证报告（内容包含：灵敏度（检出限）、特异性、准确性等）、每批附出厂质检报告 4.检测时间：加样后20min内判读结果 5.配套要求：一次性采样拭子、滴管、说明书、样本处理液（A液、B液） | 盒 | 60
2 | B群链球菌显色琼脂（GBS显色琼脂） | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于B群链球菌（无乳链球菌）的选择性分离、显色鉴别与初步筛查 2.标本类型：临床阴道/直肠拭子、泌尿生殖道样本（经处理） 3.技术要求： 灵敏度（检出限）：最低检出浓度≤10² CFU/mL（低浓度接种可生长）； 阳性检出率：对GBS参考菌株检出率≥95%；阳性符合率：GBS标准菌株100% 符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制 4.检测时间：36±1℃温箱需氧培养18～24h | 块 | 250
3 | MH琼脂平板 | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：临床微生物药敏试验（纸片扩散法K‑B法、MIC测定） 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制 3.检测时间：36±1℃温箱需氧培养18～24h | 块 | 1320
4 | SS琼脂平板 | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养 2.标本类型：食品、水样、临床标本（粪便、肛拭子）等 3.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制；对革兰氏阳性菌、部分非致病性大肠菌群有较强抑制作用 4.检测时间：36±1℃需氧培养18～24h | 块 | 2700
5 | 麦康凯琼脂平板 | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于分离革兰氏阴性杆菌，特别是肠道致病菌，并可通过乳糖发酵进行初步鉴别 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制； 3.检测时间：36±1℃温箱需氧培养18～24h | 块 | 3540
6 | 念珠菌显色平板 | 直径70mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于念珠菌的分离、培养及初步显色鉴定 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制；加氯霉素或其他可强烈抑制大部分细菌杂菌生长作用的抑菌剂 3.检测时间：35±2℃温箱需氧培养24—48h | 块 | 140
7 | 沙保罗琼脂平板 | 直径70mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于酵母菌、霉菌等真菌的分离、培养 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次需随货提供出厂质检报告（包含理化、无菌试验、质控菌株生长结果等）、加氯霉素或其他可强烈抑制大部分细菌杂菌生长作用的抑菌剂，成品，无需配制 3.检测时间：35±2℃温箱需氧培养24—48h | 块 | 200
8 | 巧克力色血琼脂平板 | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于奈瑟菌、嗜血杆菌、肺炎链球菌等对营养要求较高细菌的分离培养 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制；加万古霉素或其他可强烈抑制大部分革兰阳性菌生长作用的抑菌剂 3.检测时间：36±1℃温箱需氧培养18—24h | 块 | 4540
9 | 血琼脂平板 | 直径90mm/块，厚度3.5～4.0 mm，无菌铝箔袋/塑料密封袋，避光防潮，1人份/块 | 1.预期用途：用于临床标本中细菌的分离培养、纯化及溶血特性观察 2.技术要求：符合国家微生物培养基质量相关标准；每批次随货附出厂附质检报告（包含pH、无菌试验、生长试验、药敏质控情况等）；成品无菌平板，开袋即用，无需配制 3.检测时间：36±1℃温箱需氧培养18～24h | 块 | 15420
10 | 志贺氏菌属诊断血清（志贺菌分型血清） | 志贺氏菌属诊断血清50种（1ml*54瓶/盒） 包装：无菌滴瓶装，便于玻片凝集操作 | 1.预期用途：用于志贺菌属细菌（包括A群痢疾志贺菌、B群福氏志贺菌、C群鲍氏志贺菌、D群宋内志贺菌）的血清学分型鉴定 2.技术要求：可直接滴加使用，无需稀释；每批次附出厂检验报告（含特异性、敏感性、效价标定结果） 3.方法学：玻片凝集法，取1环菌液+1滴血清，轻轻摇动，1分钟内观察结果。 4.成套试剂盒，应至少包含以下分型血清： 志贺菌多价血清（A+B+C+D群） 志贺菌单价群血清：A群（痢疾志贺菌）、B群（福氏志贺菌）、C群（鲍氏志贺菌）、D群（宋氏志贺菌） 配套生理盐水对照液 | 盒 | 1
11 | 沙门氏菌属诊断血清（沙门菌分型血清） | 沙门氏菌属诊断血清60种（1ml*60瓶/盒） 包装：无菌滴瓶装，便于玻片凝集操作 | 1.预期用途：用于临床、食品、环境标本中沙门菌属的血清学鉴定与分群、分型 2.技术要求：可直接滴加使用，无需稀释；每批次附出厂检验报告（含特异性、敏感性、效价标定结果） 3.方法学：玻片凝集法，取1环菌液+1滴血清，轻轻摇动，1分钟内观察结果。 4.成套试剂盒，应至少包含：沙门菌多价O血清（A~F群）、沙门菌单价O群血清（A、B、C1、C2、D、E、F群等）、沙门菌H因子血清（第1相、第2相常见因子） 配套生理盐水对照液 | 盒 | 1
12 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 长度13.5cm宽度1.5cm，200片/盒 | 1.预期用途：用于新华牌压力蒸汽灭菌器使用过程的化学监测，判断灭菌温度与时间条件是否达到灭菌要求 2.技术要求：暴露于121℃，25分钟压力蒸汽灭菌后达到标准变色，颜色均匀、彻底变色，变色对比度明显，无渗色、扩散、模糊现象， 仅对121℃饱和蒸汽条件响应，对干热、乙醇等不产生变色反应，无假合格变色现象，易于肉眼判读，无需仪器辅助；尺寸适宜，可放入灭菌包内中心部位/包外监测； 未达到灭菌条件时不变色或变色不彻底；室温避光保存，有效期内指示剂性能稳定，灭菌前不提前变色、褪色，灭菌后变色结果可稳定保留，不轻易消退 | 盒 | 30
13 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 芽孢含量1×10⁶ ～ 5×10⁶ CFU/支，50支/盒 | 1.预期用途：用于新华牌压力蒸汽灭菌器使用过程的生物监测，判断灭菌是否达到无菌保证水平 2.菌种要求：指示菌株为枯草杆菌黑色变种芽孢ATCC 9372，无杂菌污染 3.培养条件： 56℃ ± 2℃培养48 h 可初步判读，7 d 判读最终结果。阳性反应颜色变化明显（如变黄、变浑浊），阴性对照颜色清晰，无需无菌操作，可直接培养观察结果 4.稳定性：常温或冷藏条件下性能稳定，有效期内芽孢活性不衰减，不出现假阳性、假阴性 | 盒 | 12
14 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 板型：1人份/袋 试剂单人份独立包装，避光防潮，20人份/盒 | 1.预期用途：用于人体泌尿生殖道标本中解脲脲原体（Uu）、人型支原体（Mh）的分离培养、定性鉴定及药物敏感性检测 2.鉴定性能：可同时区分解脲脲原体 Uu、人型支原体 Mh，特异性高（接受需要镜检鉴别的试剂盒），与细菌、真菌、阴道毛滴虫等无交叉反应，灵敏度高，检出限符合临床要求。每批次随货发出厂检验报告、质控验证报告 3.药敏覆盖要求：至少应包含以下常用药物： 大环内酯类：阿奇霉素、克拉霉素、红霉素、罗红霉素 喹诺酮类：左氧氟沙星、环丙沙星、司帕沙星 四环素类：多西环素、米诺环素 林可酰胺类：克林霉素等 并可报告敏感 S / 中介 I / 耐药 R 4.培养条件：培养35～37℃培养24h可初步判读，48h判读最终结果 | 盒 | 60
15 | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法）ATB | 板型：1人份/袋 试剂单人份独立包装，避光防潮，25人份/盒 | 1.预期用途：用于临床分离的酵母菌等真菌的体外药物敏感性试验（手工法） 2.适配仪器：比浊仪 3.方法学：标准化微量肉汤稀释法 4.技术要求： 操作简便，肉眼判读，至少包含5种常用抗真菌药物，并设置梯度浓度：氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、两性霉素B、5-氟胞嘧啶。可根据产品类型增加米卡芬净、阿尼芬净、卡泊芬净等；每批次提供出厂检验报告、质控验证报告 | 盒 | 4
16 | AK药敏试纸（扩散法<K-B>法）阿米卡星 | 每片含药量30ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 | 1.预期用途：用于K_B法药敏纸片的检测 2.适配平板：一块90mm直径MH平板可贴6片，并满足纸片之间中心距离≥24mm，纸片距平板边缘≥15mm | 支 | 10
17 | CIP药敏试纸（扩散法<K-B>法）环丙沙星 | 每片含药量5ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 20
18 | CRO药敏试纸（扩散法<K-B>法）头孢曲松 | 每片含药量30ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 20
19 | DA药敏试纸（扩散法<K-B>法）克林霉素 | 每片含药量2ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 2
20 | E药敏试纸（扩散法<K-B>法）红霉素 | 每片含药量15ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 2
21 | 左氧氟沙星药敏试验纸片（扩散法<K-B>法） | 每片含药量5ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 20
22 | SCF药敏纸片（扩散法<K-B>法）（头孢哌酮/舒巴坦） | 每片含药量105ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 20
23 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法）（奥普托欣） | 每片含药量5ug，直径6mm，独立条形铝箔袋，盖盖子，内置干燥剂，50片/支 |  | 支 | 2
24 | 一次性采样棒/一次性接种环 | 总长度≥150mm（便于平板划线、试管接种操作），10ul/环，单支灭菌/200支/包 | 1.预期用途：用于定量接种、划线分离、菌落纯化、药敏试验等临床标本的微生物检验操作，单支独立包装 2.灭菌要求：经γ射线灭菌或环氧乙烷灭菌处理，产品无菌；无内毒素、无抑菌物质、无抑制微生物生长的添加剂；灭菌有效期≥2年 3.适配要求：适用于普通琼脂、血琼脂、麦康凯、巧克力、SS、MH琼脂等常规培养基 | 包 | 70
25 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 内含1、瑞氏-姬姆萨染液（A液）*1，250ml;2、磷酸盐缓冲液（ph6.8）（B液）*1，250ml | 1.预期用途：适用于医学实验室血涂片、骨髓片、细胞学涂片、疟原虫/立克次体/微生物染色 2.技术要求：不含内毒素、抑菌剂、重金属、杂质，无细菌、真菌污染，不抑制微生物、不溶解细胞、不产生非特异性着色，室温下8–15 min完成标准染色 3.适配仪器：医用光学显微镜油镜镜检 | 盒 | 2
26 | 革兰氏染色液（快速法） | 内含1、龙胆紫液*1，250ml；2、碘溶液*1，250ml；3、脱色液*1，250ml；4、沙黄溶液*1，250ml | 1.预期用途：用于微生物标本涂片的革兰染色，实现革兰阳性菌与革兰氏阴性菌的鉴别染色 2.技术要求：液体澄清，室温避光贮存无分层、无浑浊、不析出，室温下1 min完成标准染色；染色结果清晰，背景干净，无明显非特异性着色，细胞、杂质背景清晰，不影响判读；质控菌株验证合格，金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 染成紫色，大肠埃希菌 ATCC 25922 染成红色。能支持单瓶补充购买 3.适配仪器：医用光学显微镜油镜镜检 | 盒 | 2
27 | 抗酸染色液（结核菌染色液）（萋尼氏法） | 内含1、石炭酸复红溶液*1，100ml；2、酸性酒精溶液*2，100ml；3、亚甲基蓝溶液*1，100ml | 1.预期用途：用于临床标本（痰、尿液、脑脊液、组织涂片等）中分枝杆菌（如结核分枝杆菌）的抗酸染色鉴别，快速筛查抗酸杆菌。 2.技术要求：冷染法，无需加热。液体澄清，稳定性好，室温避光贮存，有效期内无分层、无浑浊、无变色、无结晶析出。能支持单瓶补充购买 3.适配仪器：医用光学显微镜油镜镜检 | 盒 | 2
28 | 塑料试管 | （软质）12*75mm，600支/盒 | 1.预期用途：用于临床微生物实验室标本稀释、试剂配制、菌种保存、生化试验、采样运送等 2.技术要求：一次性使用，适配常规试管架与移液器操作。每批次产品需提供出厂检验报告。便于加盖与手持操作。灭菌有效期不低于2年。可配套带盖、标记刻度、有标识书写区 | 盒 | 3
29 | 圆形定性滤纸 | 100张/盒 ，直径15cm | 1.预期用途：用于临床实验室、微生物检验使用的定性滤纸，可吸干染色后玻片上的水分 2.技术要求：滤纸整体为纯白色，色泽均匀，无黄斑、污点、破损、孔洞、褶皱、毛边、分层及纤维结块现象；表面平整光滑，纤维分布致密均匀，无掉粉、掉毛现象。采用优质纯棉纤维素为主要原料，不含再生纤维、荧光增白剂、染色剂、胶黏剂及其他外来杂质，原料符合实验室级医用耗材标准。快速定性滤纸吸水时间≤10s。 每批次产品需提供出厂检验报告，各项指标（外观、尺寸、物理性能、过滤性能、化学性能等）符合本技术要求 | 盒 | 5
30 | 擦镜纸 | 10cm*15cm，厚度0.035—0.04mm，100张/本 | 1.预期用途：微生物实验室光学显微镜（含目镜、物镜、油镜、聚光镜、反光镜）镜头、精密玻璃器皿、载玻片、盖玻片的清洁擦拭 2.技术要求：采用无纺织工艺制作，适配显微镜油镜等高精密部件清洁。有效期≥3年。每批次产品需提供出厂检验报告，各项指标均符合本技术要求 | 本 | 300
31 | 载玻片（磨砂） | 厚度1—1.2mm长度76.2mm宽度25.4mm，纸盒封装，50片/盒 | 1.预期用途：用于临床微生物检验、细胞涂片、压片等 2.技术要求：表面平整、光滑、洁净，无划痕、裂纹、缺口、污渍及指纹残留；磨砂边缘细腻，无尖锐毛刺，防止划伤手部及损坏标本；磨砂区域位于一端，磨砂质感均匀、细腻，无大面积掉砂、露底或粗糙颗粒。磨砂面易于标记，可用油性笔、记号笔清晰书写，且不易擦拭脱落。铅笔书写经过染色冲洗后，字迹清晰可辨 | 盒 | 73

## 采购包15
采购包15
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | ABO血型正反定型及Rh血型检测卡（微柱凝胶法） | ABDX1，8孔/卡 5*12卡/盒 | 1. 预期用途 用于临床定性检测人红细胞 ABO 血型（正反定型）及 RhD 血型 2. 技术要求 采用微柱凝胶免疫检测技术，卡体含分离凝胶、特异性抗 A、抗 B、抗 D 单克隆抗体，反应清晰，特异性强、灵敏度高，无明显非特异性凝集 3. 适配仪器 专用血型卡孵育器，专用血型卡离心机 | 盒 | 3
2 | 广谱抗人球蛋白卡（抗IgG+C3d） | 8孔/卡 5*12卡/盒 | 1.预期用途 交叉配血（主侧、次侧配血），直接抗人球蛋白试验（DAT），间接抗人球蛋白试验（IAT），新生儿溶血病筛查，血型抗体筛查与鉴定 2.技术要求 采用微柱凝胶免疫检测技术，每柱含广谱抗人球蛋白试剂（抗 IgG + 抗 C3d）。特异性强：只与 IgG 或 C3d 致敏红细胞反应，不与未致敏红细胞发生非特异凝集 3. 适配仪器 专用血型卡孵育器，专用血型卡离心机 | 盒 | 16
3 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 含RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体）*1，10ml/瓶 | 1.预期用途 用于定性检测人红细胞上的 RhD 血型抗原，确定受检者为RhD阳性或RhD阴性 2.技术要求 抗体类型： 特异性：只与RhD抗原阳性红细胞发生特异性凝集，不与RhD抗原阴性红细胞反应，无交叉反应 灵敏度：可检出正常表达及弱表达 D 抗原，效价稳定，批间差小 3.配套要求：可用于ABO、Rh正定型检定卡 | 瓶 | 20
4 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 含抗A血型定型试剂（单克隆抗体）*1，5ml；抗B血型定型试剂（单克隆抗体）*1，5ml/盒 | 1.预期用途 用于定性检测人红细胞表面的 A、B 血型抗原，确定ABO血型 2.技术要求 抗体为单克隆类抗A、抗B定型试剂，特异性强、效价稳定、凝聚力强 3.配套要求：可用于ABO、Rh正定型检定卡 | 盒 | 40
5 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 含Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号筛选红细胞各1支，5ml/支，3支/盒 | 1.预期用途 用于检测人血清或血浆中存在的不规则血型抗体（如抗Rh、抗Kell、抗Duffy、抗Kidd等） 2.技术要求 试剂盒包含2组或3组O型筛选红细胞，抗原表达全面，可覆盖临床常见有临床意义的血型抗原。储存条件稳定，有效期内细胞不溶血、不自凝。配套说明书完整，标注抗原表型、适用方法（盐水法、抗人球蛋白法、微柱凝胶法） 3.适配仪器 血型卡孵育器，血型卡离心机 | 盒 | 6
6 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 含A1、B、O型反定型红细胞各1支，5ml/支，3支/盒 | 1.预期用途 用于人ABO血型血清学反定型检测，即用已知抗原的标准红细胞（A、B、O 型红细胞）检测受检者血清中相应的抗A、抗B抗体，与正定型结果相互验证，保证ABO血型鉴定准确可靠 2.技术要求 试剂盒含标准 A1型红细胞、B型红细胞、O型红细胞 红细胞抗原表达完整、稳定、均一，无溶血、无凝块、无微生物污染 特异性强：与已知效价的标准血清反应结果准确，无非特异性凝集 3.可手工法操作（试管法、玻片法） | 盒 | 6
7 | 凝聚胺介质试剂 | 每盒含1、低离子溶液*2，49ml/瓶；2、凝聚胺溶液*1，15ml/瓶；3、悬浮液*1、15ml/瓶 | 1.预期用途 主要用于快速检测不完全血型抗体（IgG 类），适用于临床交叉配血、不规则抗体筛查、直接 / 间接抗人球蛋白试验，以快速发现有临床意义的血型抗体，保障输血安全 2.技术要求 试剂盒通常包含低离子介质溶液（LIM）、凝聚胺溶液、重悬液三部分 溶液澄清透明，无浑浊、无沉淀、无异物，无微生物污染 灵敏度高，能有效凝集 IgG 致敏红细胞，检出弱抗体 特异性好，非特异性凝集少，重悬后阴性结果应均匀分散 3.可纯手工操作，无需特殊孵育设备 | 盒 | 17
8 | 塑料试管（配血试管） | （硬质）12*75mm，250支/包 | 1.预期用途 专供临床交叉配血试验、血型血清学试验使用，用于主侧配血、次侧配血、抗体筛查、抗人球蛋白试验等反应容器 2.技术要求 外观：管壁透明、无划痕、无气泡、无污渍，便于观察凝集结果 强度：硬度适中，离心不变形、不破裂，手持操作不易弯折 洁净度：无异物、无粉尘，不干扰血清学凝集反应 底部：平底或圆底，便于轻弹观察凝集 | 包 | 3
9 | 载玻片（无磨砂） | 厚度1.2mm长度76mm宽度25mm，纸盒封装，50片/盒 | 1.预期用途 供临床实验室作显微镜观察标本、玻片法血型鉴定、交叉配血、涂片染色等使用，是临床检验基础实验耗材 2.技术要求 材质为优质透明玻璃，表面平整光滑、洁净透明、无划痕、无气泡、无杂质。厚度均匀，透光性好，不影响显微镜观察与凝集结果判读。洁净干燥，无油污、无粉尘、无酸碱残留 | 盒 | 365

## 采购包16
采购包16
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 一次性使用静脉采集容器 | 紫色，内含EDTA-K2，2ml/支 | 1.预期用途 用于人体静脉血标本的采集、盛放、抗凝或促凝处理及运送，供临床血常规、生化、免疫、凝血等检验项目使用 2.技术指标 材质：管体为医用PET等高分子材料，无毒、无溶出物 密封性：配有橡胶塞和盖帽，密封性良好，不漏血、不污染 添加剂：根据用途含抗凝剂、促凝剂、分离胶等，添加量准确，含3.2%柠檬酸钠的采血管抗凝剂与血液体积比例严格为 1:9 真空度：管内真空度符合标准，采血顺畅、血量准确 物理性能：管身无裂纹、无气泡，耐运输、耐离心，不破裂，无溶血风险 | 支 | 18000
2 | 一次性使用静脉采集容器 | 橘色，内含促凝剂 ，5ml/支 |  | 支 | 2000
3 | 一次性使用静脉采集容器 | 蓝色，内含3.2%柠檬酸钠，2ml/支 |  | 支 | 12000
4 | 一次性使用静脉采集容器 | 绿色，内含肝素锂，5ml/支 |  | 支 | 12000
5 | 一次性使用静脉采集容器 | 红色，无添加剂，5ml/支 |  | 支 | 12000
6 | 一次性使用静脉采集容器 | 黑色，内含3.8%柠檬酸钠，2ml/支 | 1.预期用途 专用于仪器法红细胞沉降率（ESR）检测的血液标本采集、抗凝与运送，配合血沉分析仪使用，保证血沉检测结果准确稳定 2.技术指标 抗凝剂：采用3.8%枸橼酸钠，抗凝剂与血液体积比例严格为 1:4 管体：透明笔直，刻度清晰，尺寸适配血沉仪器，有采血量范围标识 真空度：真空稳定，采血体积准确 | 支 | 2000
7 | 一次性使用静脉采血针 | A II-01型 0.55*19RWLB 100支/包 | 1.预期用途 供临床对人体静脉采血使用，与真空采血管配套，完成血液标本的采集，一次性使用，防止交叉感染。 2.技术指标 针管采用医用不锈钢制成，表面光滑，针尖锋利、无倒钩、无毛刺，穿刺顺畅。针座与针管连接牢固，不松动、不脱落。护套完好，能有效保护针尖，防止刺伤与污染。 回血迅速，明显 | 包 | 2000
8 | 一次性使用静脉采血针 | A II-01型 0.7*25TWLB 100支/包 |  | 包 | 490

## 采购包17
采购包17
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | A群轮状病毒检测试剂盒（胶体金法） | 板型，10人份/盒 | 1.预期用途：用于体外定性检测人粪便标本中的 A 群轮状病毒抗原 2.技术指标：对 A 群轮状病毒阳性参考品检出率符合国家标准，弱阳性样本可有效检出 3.检测时间：加样后10～15 分钟读取结果； 4.标本类型：适用人新鲜粪便标本，包括稀便、水样便、糊状便等腹泻粪便样本 | 盒 | 30
2 | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法） | 卡型，200人份/盒 | 1.预期用途：用于体外半定量检测人粪便标本中的血红蛋白，辅助诊断消化道出血性疾病 2.技术指标：可半定量判读隐血结果，检测灵敏，少量消化道出血即可检出 3.检测时间：加入试剂后3～5 分钟内观察结果； 4.标本类型：适用人新鲜粪便标本 | 盒 | 8
3 | 一次性使用拭子 | 女性拭子，150支/包 | 1.预期用途：用于采集鼻咽部分泌物、口腔咽部分泌物、生殖道分泌物、创面分泌物等标本。 2.技术指标： 物理性能：头部与杆部粘接牢固，使用时不易脱落；杆部有足够强度，不易折断。 洁净与无菌：经灭菌处理的产品应无菌；采样后能有效吸附标本，并可在保存液或洗脱液中充分释放，满足检验需求。包装：单支独立包装，密封完好，标识清晰 | 包 | 2
4 | 一次性使用拭子 | 男性拭子，200支/包 | 1.预期用途：与男性尿道、尿道口、包皮龟头等部位采样适配，供临床采集男性泌尿生殖系统分泌物标本，用于淋球菌、衣原体、支原体、念珠菌等病原体检测， 2.技术指标：结构：杆体纤细、头部细小，便于进入前尿道采样；头部与杆体粘接牢固，采样时不脱落、不掉毛。物理性能：杆体韧性适中，采样时不易折断；头部吸附性好，能有效采集并释放标本。 | 包 | 70
5 | 一次性使用尿杯 | 中号，1000只/包 | 1.预期用途：供临床检验、体检及患者采集、盛装尿液标本使用，适用于尿常规、尿沉渣、尿妊娠试验 2.技术指标：外观：内外壁光滑洁净 结构：带杯口手柄或倾倒口，便于握持与倾倒 理化性能：耐酸碱，与尿液不发生反应；正常使用不破裂、不变形 卫生要求：产品应无菌或符合卫生洁净要求，无致病菌，无刺激性 | 包 | 220
6 | 尿沉渣管 | 尖底螺旋盖12—15ml，200支/包 | 1.预期用途：用于临床尿液常规分析标本的采集、运送与保存，能匹配当前尿常规分析液进样架 2.技术指标：无毒、无溶出物，与尿液不发生反应。管体透明，刻度清晰、准确，便于观察尿量与定量取样。配有螺旋盖或密封盖，密封性良好，不漏液、不挥发 管身光滑，无毛刺、气泡、裂纹、变形、污渍。具有一定强度，运输、离心过程中不破裂、不变形 | 包 | 5
7 | 大便杯（粪便培养杯） | 40ml/支， 50支/包 | 1.预期用途 用于人体粪便标本的无菌采集、运送和保存，主要供临床细菌培养、真菌培养、肠道致病菌检测等微生物学检验使用 2.技术指标 采用医用级无菌高分子材料制成，无毒、无抑菌作用，不影响微生物生长。杯体洁净透明，无毛刺、无裂纹、无变形；内置采样勺，便于定量取样。配备密封螺旋盖，密封性优良，防渗漏、防异味挥发 | 包 | 70
8 | 粪便常规标本采集管 | 5ml，250只/包 | 1.预期用途 用于人体粪便标本的采集、保存、运送和检测，适用于便隐血试验、肠道致病菌检测、寄生虫及虫卵检查、肠道病毒检测等，一次性使用，防止交叉污染。 2.技术指标 材质：无毒、无溶出物、化学稳定性好，不干扰检验结果 结构：配有密封螺旋盖，密封性好、不漏液、不渗漏异味；内置采样棒 / 勺，方便定量采集粪便 外观：管体洁净、无杂质、无裂纹、无变形；刻度清晰，便于观察样本量 物理性能：正常运输、存放过程中不破裂、不变形 卫生与安全：产品洁净，无致病菌 | 包 | 80
9 | 冷冻管（离心管） | 1.5ml/只， 500只/包 | 1.预期用途 供临床检验、生化、免疫、微生物及科研实验室对血液、尿液、分泌物、培养液等液体标本进行分装、采样、混匀、离心、孵育和短期保存使用 2.技术指标 外观：管体透明或半透明，内外壁光滑，无毛刺、气泡、裂纹、变形、污渍 密封性：配有螺旋盖或按压盖，密封严密，离心及运输过程不漏液、不脱盖 刻度：刻度清晰、准确，便于定量取样 物理性能：耐高速离心，使用过程中不破裂、不变形；韧性良好，不易脆断 | 包 | 2
10 | 生物安全袋（标本密封袋） | 厚度0.05—0.07mm，尺寸：12*15cm；100个/包 | 1.预期用途 用于包装、转运各类检验标本（血液、尿液、粪便、分泌物等），起到防渗漏、防污染、防交叉感染作用，保障标本运输安全与生物安全。 2.技术指标 材质：采用高强度聚乙烯（PE） 等无毒塑料薄膜制成，韧性好、无异味 密封性：封口严密，防渗漏、防挥发，运输过程不破裂、不泄漏 标识：印有生物安全警示标识、标本信息栏，字迹清晰不易脱落 | 包 | 2
11 | 一次性使用痰杯 | 40ml，黄盖，耐高压，20只/包 | 1.预期用途 供患者采集痰液标本，用于临床痰液常规、涂片、培养及结核分枝杆菌等病原体检测，标本采集、转运一次性使用，防止交叉污染 2.技术指标 采用医用级无毒高分子材料制成，无异味、无溶出物，不干扰检验。杯体透明，便于观察痰液性状；内外壁光滑，无毛刺、裂纹、变形。配有密封螺旋盖，密封性好，防渗漏、防异味挥发。杯体强度良好，运输、存放过程中不破裂、不变形 可带刻度，标识清晰；产品洁净，无菌型应符合无菌要求，121℃ 25分钟高压后不变形 | 包 | 5
12 | 10ul盒装吸头 | 96支/盒 | 1.预期用途 与微量移液器配套使用，用于对各类标本及试剂进行取样、加样、稀释、混匀，一次性使用，防止交叉污染 2.技术指标 材质：采用医用聚丙烯（PP） 制成，无毒、无溶出物，化学稳定性好 外观：内外壁光滑，无毛刺、飞边、气泡、变形，尖端无堵塞、无破损 配合性：与对应规格移液器匹配良好，密封性好、不漏液、不脱落、插拔顺畅 物理性能：韧性适中，使用时不破裂、不变形，不挂液 规格标识：包装应有清晰量程标识，如 10μL、100μL、200μL、1000μL 等 | 盒 | 10
13 | 1000ul盒装吸头 | 96支/盒 |  | 盒 | 20
14 | 200ul盒装吸头 | 96支/盒 |  | 盒 | 365

## 采购包18
采购包18
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 卡型，25人份/盒 | 1.预期用途：用于快速检测乙肝两对半 2.技术要求：对HBsAg的检测下限可达‌0.1–0.5IU/ml，其余各项有明确检出浓度，与化学发光法比对符合率高 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 205
2 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 条型，50人份/盒 | 1.预期用途：用于快速检测HIV抗体 2.技术要求：敏感性高，特异性好，操作简便，结果易于判读 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 297
3 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型，40人份/盒 | 1.预期用途：用于快速检测HCV抗体 2.技术要求：敏感性高，特异性好，操作简便，结果易于判读 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 53
4 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 条型，100人份/盒 | 1.预期用途：用于快速检测乙肝表面抗原 2.技术要求：检测下限可达‌0.1–0.5IU/ml 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 107
5 | 甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂盒 | TRUST抗原悬液100人份/瓶 | 1.预期用途：用于梅毒非特异性抗体（反应素）的定性与半定量检测 2.技术要求：稳定检出1:8及以上滴度的阳性参考品 3.适配设备：适用于江苏康健KJ-201BX水平旋转摇床 4.标本类型：血清、血浆 5.配套阴性、阳性质控品、专用滴管、试验纸卡 | 瓶 | 32
6 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 条型，50人份/盒 | 1.预期用途：用于梅毒特异性抗体的快速检测 2.技术要求：敏感性高，特异性好，操作简便，结果易于判读 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 71
7 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 条型，20人份/盒 | 1.预期用途：用于甲乙流病毒抗原快速检测 2.技术要求：覆盖甲型（含H1N1、H3N2、H7N9等）、乙型（含Victoria系、Yamagata系） 3.检测时间：加样后30分钟以内判读结果 4.配套耗材：配套提供鼻咽拭子采样管 5.标本类型：适用于体外定性检测人鼻咽/口咽拭子等呼吸道分泌物样本 | 盒 | 402
8 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 条型，100人份/盒 | 1.预期用途：主要用于人绒毛膜促性腺激素（HCG）的快速检测 2.技术要求：检测低限〈= 25mIU/ml 3.检测时间：加样后10分钟以内判读结果 4.标本类型：尿 | 盒 | 11
9 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 板型，96人份/盒 | 1.预期用途：适用于定性检测甲型肝炎病毒（HAV）IgM 抗体 2.技术要求：无交叉反应；对类风湿因子（RF）、自身抗体干扰有良好耐受性；溶血、脂血、黄疸样本在合理范围内不干扰检测 3.适配设备：适用雷杜（RT-6100）酶标分析仪读取结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 37
10 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 板型，96人份/盒 | 1.预期用途：适用于定性检测戊型肝炎病毒（HEV）IgM 抗体 2.技术要求：无交叉反应；对类风湿因子（RF）、自身抗体干扰有良好耐受性；溶血、脂血、黄疸样本在合理范围内不干扰检测 3.适配设备：适用雷杜（RT-6100）酶标分析仪读取结果 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 37
11 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（凝集法）（TPPA） | 板型，100人份/盒 | 1.预期用途：用于螺旋体感染的确证试验 2.技术要求：弱阳性参考品可稳定检出阳性 3.适配设备：U型底微孔板 4.标本类型：血清、血浆 | 盒 | 13

## 采购包19
采购包19
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数/适配机型 | 单位 | 预计年 采购量 | 备注
1 | 血气生化试剂包 | 100人份/盒 | 1.预期用途：理邦 i15 试剂包（型号 CP100） 是专用于理邦 i15 系列血气生化分析仪的定标试剂，为仪器检测提供基准校准。 2.技术要求：为仪器提供以下 10 项检测指标的两点定标，确保测量精准： 血气：pH、pCO₂、pO₂ 3电解质：Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺ 代谢物：Glu（葡萄糖）、Lac（乳酸） 血细胞：Hct（红细胞压积） 3.适配仪器：理邦i15血气分析仪 | 盒 | 49
2 | 血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法） | BG10,25人份/盒 | 1. 预期用途 采用干式电化学法与交流阻抗法，用于体外定量检测人全血（动脉血、静脉血、毛细血管血）中的pH、pCO₂、pO₂、电解质（Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺）、代谢物（Glu、Lac）、红细胞压积（Hct）等相关指标。其核心用途为临床提供快速、精准的血气、电解质及代谢物检测结果， 2.性能参数 2.1 血气指标 pH值：检测范围7.00～7.80，绝对偏差≤±0.04，精密度（CV）≤1.0% pCO₂：检测范围10～100 mmHg，相对偏差≤±5%或±3 mmHg，精密度（CV）≤2.0% pO₂：检测范围0～200 mmHg，相对偏差≤±5%或±3 mmHg，精密度（CV）≤2.0% 2.4 辅助性能 检测速度：BG10型≤70秒，BG8、BG3型≤60秒；适配多种全血类型 稳定性：同批次测试卡重复性CV≤3.0%，参数溯源至相关标准 3.适配仪器：理邦i15血气分析仪 | 盒 | 194