晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2022〕16-035号

当事人：泉州市卓尔医疗器械有限公司

主体资格证照名称：营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证编号

统一社会信用代码：91350582MA2XXBWUXX

住所：福建省泉州市晋江市梅岭街道双沟社区泽沟1组87号荣顺综合楼

法定代表人：邹小琴

2022年4月18日，本局收到《政和县市场监督管理局关于核查抽检不合格医疗器械的函》(政市监函[2022]7号)，该函中福建省医疗器械与药品包装材料检验所出具的《检验报告》（报告编号XY2021C1905）：“样品名称：医用外科口罩（规格：平面型，批号：200704），生产单位：河南驼人三瑞医疗器械有限公司，供样单位：政和县中医院，检验结论：被检样品所检项目不符合YY 0469-2011《医用外科口罩》的标准要求”、河南省药品监督管理局出具的复函（豫药监稽函[2021]2-3-137号）：“福建省药品监督管理局抽检的200704批次的医用外科口罩非原三瑞公司生产和销售，属于市场上假冒仿造的产品。”本局执法人员对当事人的经营场所进行现场检查，现场没发现涉案的医用外科口罩，当事人承认销售给政和县中医院涉案的医用外科口罩。当事人上述行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六条第一款、第四十条的规定，涉嫌构成销售不符合强制性标准的医疗器械和经营未依法注册或者备案的医疗器械的行为，本局于2022年5月9日予以立案调查。

经查，当事人向自称为河南驼人三瑞医疗器械有限公司的业务员采购涉案的医用外科口罩（批号200704、生产日期2020年7月20日）36000个、0.17元/个、共6120元，于2021年1月12日全部销售给政和县中医院36000个、0.39元/个、共14040元。该涉案医用外科口罩经福建省药品监督管理局委托福建省医疗器械与药品包装材料检验所进行检验，《检验报告》（报告编号XY2021C1905）中的微生物指标检验结果是：“有菌生长”、不符合标准应有“无菌”的要求，报告的检验结论：“被检样品所检项目不符合YY 0469-2011《医用外科口罩》的标准要求”，因此该涉案医用外科是不符合强制性标准的医疗器械。本局执法人员对当事人经营场所进行检查，没有发现该涉案医用外科口罩，查询当事人所使用的医疗器械经营信息的计算机管理系统，未找到该涉案医用外科口罩的出入库记录，当事人采购该涉案医用外科口罩后由业务员直接从河南省发货到政和县中医院，未进行入库登记，没有采购验收记录，有销售给政和县中医院的该涉案医用外科口罩销售清单，但清单上无产品批号栏，销售记录不完整。当事人采购该涉案医用外科口罩时只向业务员索取供货单位河南驼人三瑞医疗器械有限公司的营业执照副本复印件、医疗器械生产许可证复印件、医疗器械注册证和变更文件复印件、产品出厂检验报告单复印件，未索取供货单位的销售凭证、医疗器械销售委托书和销售人员有效身份证明复印件，当事人索取和查验供货者的资质等相关资料不到位。经协助调查，河南驼人三瑞医疗器械有限公司未向当事人销售过该涉案医用外科口罩、该涉案医用外科口罩非原三瑞公司生产和销售，属于市场上假冒仿造的产品。因此当事人所采购销售的该涉案医用外科口罩是属于未取得医疗器械注册证的医疗器械、当事人未从具有资质的生产或经营企业购进医疗器械。本案涉及的货值金额为14040元，违法所得7920元。

上述事实，主要有以下证据证明：《政和县市场监督管理局关于核查抽检不合格医疗器械的函》(政市监函[2022]7号)、当事人营业执照副本复印件、医疗器械经营许可证复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件、法定代表身份证复印件、授权委托书及现场授权照片、受委托人身份证复印件、现场笔录、现场照片、医疗器械经营信息的计算机管理系统截图、询问笔录、增值税普通发票和清单、销售清单、物流单、转帐记录、河南驼人三瑞医疗器械有限公司的营业执照副本复印件、医疗器械生产许可证复印件、医疗器械注册证和变更文件复印件、产品出厂检验报告单复印件、限期提供材料通知书、协助调查函的复函、电话询问笔录（含光盘）等。

2022年7月27日，本局向当事人送达了晋市监罚告 [2022]16-034号《行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未提出陈述、 申辩权，未要求听证。

1、当事人销售不符合强制性标准的医疗器械，违反《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六条第一款的规定，应依据《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六十六条第一款第（一）项的规定予处罚；

2、当事人销售未取得医疗器械注册证的医疗器械，违反《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第四十条的规定，应依据《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六十三条第一款第（一）项的规定予处罚；

3、当事人未从具有资质的生产或经营企业购进医疗器械，违反《医疗器械经营监督管理办法(2017修正)》第三十三条第一款的规定，应依据《医疗器械经营监督管理办法(2017修正)》第五十四条第（四）项予以处罚；

4、当事人采购医疗器械时未索取供货单位的销售凭证、医疗器械销售委托书和销售人员有效身份证明复印件等国家规定的相关资料，违反《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第十九条第一款第（三）、（四）项的规定，应依据《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十一条第（一）项予以处罚；

5、当事人采购医疗器械时未进行入库登记记录，没有采购验收记录，销售医疗器械时销售清单记录无产品批号栏，销售记录不完整，存在执行进货查验、销售记录制度不到位，违反《医疗器械经营监督管理办法(2017修正)》第三十二条第一款的规定，应依据《医疗器械经营监督管理办法(2017修正)》第六十一条第（一）、（二）项、《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六十八条第（二）、（三）项予以处罚。

鉴于上述行为有牵连关系，适用吸收原则,择一从重处罚。综合考虑当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料从轻处罚的情节、及当事人行为涉及疫情防控从重处罚的情节，予以一般处罚。依据《行政处罚法》第二十八条第一款、《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六十三条第一款第（一）项、以及《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十一条第（一）项、《医疗器械经营监督管理办法(2017修正)》第六十一条第（一）、（二）项、《医疗器械监督管理条例(2017修订)》第六十八条第（二）、（三）项的规定予以处罚。综上，本局决定责令当事人改正上述违法行为，并对当事人作出处罚如下：

1、没收违法所得7920元；

2、罚款238600元；

3、对当事人执行进货查验、销售记录制度不到位、采购医疗器械时未按规定索取留存国家规定相关资料的行为，给予警告。

以上罚没款共计246520元，当事人应当自收到本决定书之日起十五日内通过电子支付系统缴纳。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请复议，也可以六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服而申请行政复议或提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行。

晋江市市场监督管理局

（印 章）

2022年08月04日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式叁份， 一份送达，二份归档，           。