晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-43号

当事人：泉州市泰华医疗科技有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350582MA3357L80F

地址：晋江市罗山街道山仔社区六小路＊号＊层＊单元A

法定代表人：柯嘉伟

2025年9月9日下午，我局执法人员依法到晋江市罗山街道山仔社区六小路＊号＊层＊单元A的经营场所检查时，该公司正在开门营业中，现场发现医疗器械常温库存放有血细胞分析用溶血剂（规格：LYA-2:500ml/瓶，备案编号：粤深械备20150321号，批号2025062401，生产企业：帝迈（苏州）生物技术有限公司）共4瓶；血细胞分析用溶血剂（规格：LYA-1:500ml/瓶，备案编号：粤深械备20150321号，批号2025062601，生产企业：帝迈（苏州）生物技术有限公司）共4瓶，上述两批次的医疗器械包装均标示储存温度：2℃-30℃，现场库房的温度计显示实时温度33℃，库房未配备空调等相关温湿度调控设施。本局于2025年9月22日对当事人予以立案调查。执法人员对柯嘉伟进行询问调查,当事人向本局提交了相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌未按医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实，2025年10月11日案件调查终结。

经查，当事人持有《营业执照》、《医疗器械经营许可证》。当事人在医疗器械经营过程中，其医疗器械常温库存放有血细胞分析用溶血剂（规格：LYA-2:500ml/瓶，备案编号：粤深械备20150321号，批号2025062401，生产企业：帝迈（苏州）生物技术有限公司）共4瓶；血细胞分析用溶血剂（规格：LYA-1:500ml/瓶，备案编号：粤深械备20150321号，批号2025062601，生产企业：帝迈（苏州）生物技术有限公司）共4瓶，上述两批次的医疗器械包装均标示储存温度：2℃-30℃，现场库房的温度计显示实时温度33℃，库房未配备空调等相关温湿度调控设施。当事人未按医疗器械说明书和标签标示要求，采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。

上述事实，主要有以下证据证明：现场检查笔录；当事人营业执照复印件、医疗器械经营许可证复印件、法定代表人身份证复印件；现场照片、询问笔录。

2025年10月20日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-48号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩、和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出听证要求，也未提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人未按照医疗器械包装标示的储存温度贮存医疗器械，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十七条规定，构成未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械的违法行为，应当依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条的规定予以行政处罚。

鉴于当事人积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料，属于《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第二项可以依法从轻或者减轻行政处罚的情形，依据《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）》QX-19的裁量标准依法予以从轻处罚。

对当事人未按照医疗器械说明书和标签标示要求贮存医疗器械的违法行为，根据《医疗器械监督管理条例》第八十八条的规定，决定对当事人作出处理如下：

1、责令改正上述违法行为；

2、处10500元罚款。

当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年10月28日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。